项目编号：0006-2019-2023

审核员监督审核记录

企业名称：安徽宝龙环保科技有限公司

审核员：  刘复荣

审核日期：2023年03月16日上午～ 2023年03月16日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客 满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2022年11月发出内部顾客满意度调查问卷5份（每份10项次）并全部收回，内部顾客满意度分别达到98%；外部顾客满意度通过电话调查,调查5家外部顾客，总计5份调查表、35个问题，结果97.1%，满足公司的要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的营业执照变更情况：类型变更为：其他有限责任公司，法人代表变更为：张英志，注册资本变更为：壹仟贰佰柒拾柒万柒仟捌佰圆整，登记时间变更为：2022年07月20日，详见附件“营业执照”。 企业的质量安全部更名为：质量管理部，部门的职能未变。企业的产品未有增加。 | 管理层 质量管理部 生产管理部 研究（院）中心 运营管理部 市场管理部 人事行政部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了4项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到了各个部门，抽查主管部门质量管理部分解了3项目标。质量管理部负责按季度对质量目标的完成情况进行监督检查，查2022年度《测量管理体系质量目标完成情况统计表》表明，各个部门的质量目标均已按时完成。符合要求。 | 管理层 质量管理部 生产管理部 研究（院）中心 运营管理部 市场管理部 人事行政部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年12月19日开展了单体系管理评审，会议由总经理蒋晓川主持，管理者代表段玲琪并汇报了体系运行情况，形成了《管理评审报告》。评审输入包括测量管理体系内部审核结果，质量方针、目标的可行性，内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息，可能影响测量管理体系的变化等。会议肯定了测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，是适合企业的发展要求的。会议提出了下一步需要重点改进的工作：加强测量过程控制项目的核查，特别是关键检测项目的测量设备的管理，加强对管理人员和操作人员的培训，发挥测量体系保证产品质量的积极作用。符合要求。 | 管理层 质量管理部 生产管理部 研究（院）中心 运营管理部 市场管理部 人事行政部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。 ①查出厂编号为HH971308的带表卡尺，校准日期为2023年02月27日，校准机构为“方溯认证检测研究院（深圳）有限公司（其机构注册号CNAS L10439）”。 ②查出厂编号为USB2+U13310的光谱仪，校准日期为2022年06月21日，校准机构为“上海市计量测试技术研究院[其法定计量检定机构授权证书号（中心/院）：（国）法计（2017）01039号]”。 ③查出厂编号为200625的不透光校准装置，校准日期为2022年03月22日，校准机构为“北京市计量检测科学研究院[计量检定机构授权证书号（国）法计（2017）01007号]”。 上述3台测量设备均有计量确认状态标识，台账信息和证书信息一致。 共抽查了5份校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 企业编制了《环境管理控制程序》，规定了对环境的控制要求。企业对测量设备的使用环境无特殊要求。 | 质量管理部 生产管理部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业未新增供方。 企业编制了《测量设备合格供方名录》、《检定校准服务合格供方台账》。 ①抽查《测量设备供方资质及能力评价表》2份，已对数字示波器的供方“泰克科技（中国）有限公司”，光功率计的供方“北京中西远大科技有限公司”从资质能力、产品实物质量、售后服务质量等八个方面进行了评价，评价结论均为：符合要求。 ②抽查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》1份，已对带表卡尺及数字示波器等测量设备的校准服务方“方溯认证检测研究院（深圳）有限公司”进行了评价，评价的内容包括：证书质量，服务质量等，评价结论均为：符合要求 | 质量管理部 运营管理部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 经查企业对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查关键测量过程：“机动车尾气遥测 仪长焦距透镜直径尺寸检验过程”，的识别正确，使用的测量设备“带表卡尺”的测量范围（0-150）mm,校准日期：2023年02月27日，查该测量过程的计量验证记录，验证日期2023年03月09日，验证方法正确，符合要求。 企业在《不合格管理控制程序中》规定了对验证不合格的测量设备应停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。符合要求。目前暂无经验证不合格的测量设备。 | 质量管理部 生产管理部 研究（院）中心 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增关键测量过程。 抽查已识别的关键测量过程“机动车 尾气遥测仪长焦距透镜直径尺寸检验过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已校准并计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过 程“机动车尾气遥测仪长焦距透镜直径尺寸检验过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 查质量管理部提供的《元器件检查记录表》，无检测使用的测量设备信息及审核人员信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4a)”的要求。 | 质量管理部 生产管理部 | 不符合01 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 查关键测量过程“机动车尾气遥测仪长焦距透镜直径尺寸检验过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《测量过程不确定度评定报告》。 符合要求。 | 质量管理部 生产管理部 研究（院）中心 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。并于2022年12月1日，组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，有内审计划、内审会议签到表、内部审核检查记录表、内部审核报告等记录资料，共出具了1个不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.3.1测量设备”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，查《纠正预防措施表》于2022年12月11日完成整改，不符合项关闭。符合要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 经确认，上年度监督审核未出具不符合项。 | 质量管理部 生产管理部 研究（院）中心 运营管理部 市场管理部 人事行政部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业的内审《不合格报告》、《纠正预防措施表》，对内审过程中发现的1个涉及“6.3.1测量设备”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 质量管理部 生产管理部 研究（院）中心 运营管理部 市场管理部 人事行政部 | 否 |
| 12 | 抽查认证范围中 “销售服务”内容所涉及的合同 | 产品的 销售服务 | 查市场管理部提供的销售合同1份，合同编号为：B2022-01S0008，签订日期：2022年7月5日，需方为“陕西网安技术中心有限公司”，产品为“机动车尾气遥感检测系统”。共计8套，有安装服务条款。 查与本合同相应的《出厂检验报告》，产品名称：机动车尾气遥测仪，出厂编号分别20006、20029、20034、20035、20037，型号/规格BDH-1ZG，检验项目包括：产品外观、标准气体示值允许误差、标准气体稳定性误差、不透光度零位及满量程示值误差、牌照识别率等。检验结论：合格，符合要求。检验所使用的测量设备均在有效期内。查《2022年售后维修服务记录》，共完成了14895项维修服务工作，满足了客户的要求。符合要求。 | 质量管理部 市场管理部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《尾气设备安装调试跟踪记录表》、《元器件检查记录表》等文件、报表资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 质量管理部 生产管理部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 人事行政部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种是水、电；2022年共计用水4900吨，用电304078kWh。折合37.79吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产管理部 | 否 |