附录A

SF-3000氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸

测量不确定度评定

测量过程：SF-3000氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量

测量方法：SF-3000安装说明书 、SF-3000图纸要求

测量设备：游标卡尺（0~150）㎜, 最大允许误差：±0.03mm

建立数学模型

f=m 式中：f为被测物体的外径；m为卡尺显示的外径值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一组标准块组成φ18.90mm的样块用卡尺上连续测量10次，得到一组测量列为：φ18.92；φ18.86；φ18.88；φ18.90；φ18.86；φ18.92；φ18.90；φ18.88；φ18.92；φ18.94；

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.027mm

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1=Sn=0.012mm

2.游标卡尺误差引入不确定度u2

游标卡尺的最大允许误差：±0.03mm，

包含因子k=3，所以

u2=0.03/3=0.017mm

二．合成标准不确定度的计算:

0.021mm

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U=k×=2×0.021=0.042≈0.04mm