附录B

**测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | SF-2020-01 | 测量过程名称 | SF-3000氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量 | 测量过程规范编号 | SF/CZGF-2020-01 |
| 所在部门 | 质量部 | 测量项目 |  外径测量  | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：（0～150）㎜游标卡尺测量方法：采用直接测量法，首先保证游标卡尺处于正常工作状态。按照编号为SF/CZGC-01《游标卡尺操作规程》， 每次对SF-3000氢焰色谱仪 十通阀安装外径重复测量不低于3次,读取被测量数据，并做好原始记录。用同一台游标卡尺至少每一月抽检2次，保存抽检原始记录，并绘制控制图，数据应稳定，符合计量要求。环境条件： 常温测量软件；无操作者技能：测量设备使用操作人员，经培训合格，有两年以上经验,且取得操作上岗证.其他影响量：  |
| 有效性确认记录:1、用游标卡尺对SF-3000氢焰色谱仪 十通阀安装外径进行测量，通过比对对测量过程的有效性进行确认：2、检测过程有效性进行确认：1)、2022年12月4日 用游标卡尺对实物进行5次检测，平均值为=φ18.92mm2)、2022年12月5日 用游标卡尺对实物进行5次检测，平均值为=φ18.90mm测量过程的扩展不确定度*U*=0.04mm  *k*=2， E n=| | /*U* 当E n≤1时 该测量过程有效。E n =|φ18.92-φ18.90|/（1.414\* 0.04）=0.35mm<1 此过程测量数据的稳定，满足计量要求，此测量过程有效。e56a99fa5c385ed4b257a0e40413de5确认人员： 日期：2022.12 .5 |
| 变更记录: |
| 日期 | 变更内容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |