**测量设备溯源抽查表**

编号：0234-2020-2023

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 延安思凡石油设备有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生技部 | 液压校准台 | SFSB-011 | MY-YJY-YDT | Urel=0.13K=2 | 活塞式压力计0.05级 | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022.11.1 | √ |
| 生技部 | 电导仪检定装置 | 20022 | ECS-VI型 | Urel=0.3%K=2 | 氯化钾电导率溶液标准物质二级 | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022.11.30 | √ |
| 质量部 | 双通道存储示波器 | SFSB-016 | TBS1102B | 垂直：Urel=1.2%K=2水平：Urel=0.8%K=2带宽：Urel=3.3%K=2 | 示波器校准仪Urel=1.0×10-9 | 广东六零二计量检测有限公司 | 2022.11.1 | √ |
| 质量部 | 智能微差压校验仪 | SFSB-022 | OW-YBS-DW | Urel=0.5%K=2 | 活塞式压力真空计CWZ-6T0.05级 | 广东中准检测有限公司 | 2022.10.31 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托广东六零二计量检测有限公司、广东中准检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2023 年 3 月 8 日e56a99fa5c385ed4b257a0e40413de5审核员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。