[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0013-2021-2023
审核员现场审核记录

企业名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司

审核员： 李俐                              审核日期： 2023年03月11日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	2022年2月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2022.3.9取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力容器制造（含安装、修理、改造），有效期2026年3月8日。
认证扩项，认证原范围：螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计的生产及销售。变更后范围：自动化仪器仪表及附属装置（螺旋(双)转子流量计、普通电磁流量计、楔形流量计、三转子流量计、指示型转子流量计、螺旋单转子流量计、智能控制注水仪、金属刮板流量计、旋进漩涡气体流量计、质量流量计、孔板流量计、过滤器、含水分析仪、氧化锆氧量分析器、仪器仪表配件）和资质范围内的压力容器的生产、销售、售后及其技术咨询、技术服务和仪器仪表的维修。

生产经营发生变化：原生产地址：西安市阎良区航空四路37号，变更后地址：陕西省渭南市富平县频山大道与富辰七路交汇处 富阎融合双创园 （融翼谷 ）6#厂房。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2022年12月27日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理赵新时主持，由管理者代表方晓静汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。

	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业的外部供方主要有计量校准机构：陕西省计量科学研究院、西安硕隆计量检测有限公司，对其进行了评价，有评价记录符合要求。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	提供《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共27台件测量设备。企业的测量设备均处于有效的检定校准状态，并有计量确认状态标识。

企业所有测量设备的使用无特殊环境要求。

查，编号HC66512343366压力表，经2022.12.20校准满足要求，有确认标识。

编号11060416游标卡尺，经2022.12.17校准满足要求，有确认标识。

编号1808140050 超声波测厚仪，经2022.12.20校准满足要求，有确认标识。

编号1446552 外径千分尺，经2022.12.08校准满足要求，有确认标识。

该公司未建立计量标准，测量设备全部送至陕西省计量科学研究院和西安硕隆计量检测有限公司检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。
祥见《测量设备溯源检查表》

查生产部，编号HY98884，压力表，检定证书有限期：2022年12月19日，未能提供有效期溯源证明，不符合GB/T19022-2003标准 7.3.2 条的要求。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	是

01

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	抽查了技术质量部，编号170612流量校验装置、编号16020235绝缘电阻表、编号1446552千分尺、编号11060416游标卡尺的计量确认记录符合要求。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	2022年新增关键测量过程压力容器过滤器耐压测试过程。
提供《测量过程一栏表》识别了13个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。查高度控制测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，“压力容器过滤器耐压测试过程”识别为高度控制的测量过程。

重点抽查《测量过程控制规范》。高度控制测量过程《压力容器过滤器耐压测试过程》计量要求导出和验证记录、测量过程有效性记录、测量过程监视记录等满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。
	生产部

技术质量部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	现场重点抽查了《压力容器过滤器耐压测试过程》测量过程，测量不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	生产部

技术质量部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	由技术质量部定期评价分析顾客满意度情况，收集了顾客反馈信息未发现顾客投诉，反馈信息良好。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年12月15日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月20日完成整改。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	查2022年外审开出了一项不符合项报告：“审核生产部时，发现《测量设备台账》计量器具信息登录不全，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条的要求。”企业对不符合组织了纠正，1.  技术质量部、生产部重新整理登记测量设备台账，加强后期设备台账管理。；2.对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，

企业无强检、定量包装计量器具。企业于2007年至2020年已取得了中华人民共和国计量器具型式批准证书（见附件），发证机关分别是陕西省质量技术监督局、西安市市场监督管理局，证书有效。取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力容器制造（含安装、修理、改造），有效期2026年3月8日。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	该主要耗能是电能，企业不属于重点耗能单位，企业有2台电能表，主要是用于贸易结算的1.0级电能表，2022年耗能2吨标准煤，满足GB/17167的要求。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	用于企业的形象宣传及企业产品招投标

	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查流量计、压力容器产品的销售合同，合同编号CQY7W2GYC-2022-MM-1719，签订时间2022年4月14日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否

	18
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同
	产品的售后（或者产品维修）
	对售后服务的认证范围，抽查自动化仪器仪表及附属装置合同，合同编号CQY7W2GYC-2022-MM-2319，签订时间2022年6月12日，合同内容包括流量计产品的售后服务。
对维修的认证范围，抽查企业维修合同，合同编号CQY7W2GYC-2022-MM-2319，签订时间2022年6月12日
对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录（记录编号2022-9-20），包括有产品流量计特性的检测过程
	办公室

生产部

销售部

技术质量部
	否


 1 / 7

