## 统计表
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 阀瓣堆焊层硬度测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 硬度(40-45)HRC |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.85HRC
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | (20-70)HRC |  |  | 校准不确定度： |  | U=0.4HRC(k=2)
核查标准: |  | 阀瓣堆焊层 |  |  | 监控方式: |  | 每月监控1次
日 期： |  | 2022-03-18 | 2022-04-17 | 2022-05-15 | 2022-06-14 | 2022-07-09 | 2022-08-16 | 2022-09-03 | 2022-10-12 | 2022-11-16 | 2022-12-14 | 2023-01-14 | 2023-02-22
测 量 值 | 1 | 42.6 | 42.2 | 42.9 | 42.3 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 2 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.8 | 42.6 | 42.8 | 42.6
| 3 | 42.6 | 42.6 | 42.4 | 42.3 | 42.8 | 42.7 | 42.3 | 42.7 | 42.4 | 42.3 | 42.9 | 42.3
| 4 | 42.5 | 42.3 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.8 | 42.6
| 5 | 42.6 | 42.6 | 42.8 | 42.4 | 42.9 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 42.6
平均值(X) |  | 42.6 | 42.46 | 42.66 | 42.44 | 42.68 | 42.64 | 42.54 | 42.66 | 42.6 | 42.5 | 42.7 | 42.54
全距（R) |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3
| X | 2022-03-18: 42.585; 2022-05-15: UCLx=X+A2R; 2022-07-09: 42.7725; 2022-09-03: A2; 2022-10-12: 0.577; 2022-12-14: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-03-18: 0.325; 2022-05-15: LCLx=X-A2R; 2022-07-09: 42.3975; 2022-09-03: D3; 2022-10-12: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.68705 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 42.585 | 42.585 | 42.585 | 42.585 | 42.585 | 42.585 | 42.585 | 42.585 | 42.585 | 42.585 | 42.585 | 42.585
UCLx |  | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725 | 42.7725
LCLx |  | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975 | 42.3975
R均值 |  | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325
UCLr |  | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705 | 0.68705
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-04-17: 邹炜; 2022-10-12: 审核：; 2022-11-16: 张广前