项目编号：0277-2020-2023

审核员现场审核记录

企业名称：北京博思达水仪器仪表有限公司

审核员：孙广春                                               审核日期: 2023年3月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2 顾客为关注焦点 | 公司共识别出DN15旋翼式水表密封性试验等16个测量过程，1个关键测量过程，通过对测量过程持续有效控制，满足顾客的测量要求、法律法规要求； 企业对配备的测量设备通过校准和计量确认，验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2022年度共发出20份顾客满意度调查表，产品质量、施工工期、服务态度8个方面征求顾客意见，顾客满意度分析汇总表显示，顾客满意度检测结果97分。 2022年1月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生，未出现顾客投诉情况。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构违反生变化，为增加新产品。 研发部征求生产部的意见后，对产品检验规程结合生产实际进行了细化，提高了可操作性。 | 领导层 研发部 生产部 营销中心 | 不列入 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了关键测量过程受控率100%等6项质量目标，已将质量目标分解到研发部、生产部等部门。研发部负责对公司关进行统计。 研发部、生产部 2023年2月的质量目标均已达成。 查2022年1月到12月的质量目标完成情况检查表，关键过程受控率等6项目标均已达成均已达成。研发部每月按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。 | 领导层 研发部 生产部 | 不列入 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 研发部于2023年3月4日组织召开了测量管理体系管理评审会，会议由总经理常文杰主持，管理者代表刘广宁对测量管理体系运行状况做了总体介绍，会议从内、外部审核结果，计量方针、目标的可行性及完成情况等等7个方面，测量管理体系进行了评价，对公司测量管理体系的有效性和适宜性给以肯定。评审结论为公司测量管理体系运行是充分、有效和适宜的，符合GB/T 19022-2003标准要求。会后形成了《管理评审报告》。报告对管理评审会提出的提高管理制度的适宜性等2个的问题，均已落实了整改的责任部门。 | 管理者代表 生产部 | 不列入 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件按规定进行评审，技术文件每年进行识别评审。 现场抽查企业产品执行标准JJG225-2001《热能表计量检定规程》、GB/T32224-2015《热量表》，均为有效版本且受控。 查编号BSDS-Z-001的“IC卡冷水水表组装工序作业指导卡”，编制：生产部，审核：刘广宁。版本有效且受控 生产部现场使用的实验室管理制度（编号：BSD-11），有受控章，无审核人签字，提供不出授权批准的证据。不符合GB/T 19022-2003标准第62.1条款 | 研发部 生产部 | 2023031601 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 公司按《测量设备管理程序》对测量设备进行 管理，《测量设备一览表》共有流量检定装置等12台测量设备。各部门均建有测量设备一览表。 现场抽查编号20130801、20160801的流量检定装置；编号1411001的温湿度计、编号HY70591800129的压力表，编号7615的标准铂电阻温度计、编号140717-1的热能表检定用恒温槽等测量设备实物标识完整，信息与校准证书一致，均处于校准状态。上设备均处于完好状态，在确认有效期内，使用环境符合文件规定。 公司未建最高计量标准，测量设备由研发部负责溯源。公司测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院等机构检定/校准。量值均溯源有效，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 研发部 生产部 | 不列入 |
| 6 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？。 | 6.4 外部供方 | 生产部门为生产部，负责辅助材料/消耗性材料的供应商的评价和管理，建立合格供方名单；研发部负责检测服务供方评价，建立合格供方清单，并保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。《合格供方名录》中国天津新大华仪表有限责任公司等20家供应商。查测量设备检定/校准/检测管理部门—研发部。研发部建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单显示北京市计量检测科学研究院1家服务机构，并保存评价记录，查验相关资质满足要求。 抽查中国天津新大华仪表有限责任公司的评价记录，符合要求。 | 研发部 生产部 | 不列入 |
| 7 | 是否建有计量确认过程管理程序？是否由计量确认间隔管理规定，现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。测量设备的确认间隔是否和文件、规定一致 | 6.2.3 记录 7.1计量确认 | 公司已形成《测量设备管理程序》、《计量确认间隔管理程序》和《测量设备计量确认管理程序》、《不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。研发部编制年度计量设备校准计划并下发。研发部负责对未送检工作。 测量设备计量确认明细表显示对12件测量设备进行了确认。 查：DN15旋翼式水表密封性试验测量过程使用的测量设备均已计量验证，符合要求。 现场抽查关键测量过程测量设备，编号为20160801的流量检定装置检定证书、检定证书有效，计量验证记录内容正确。设备贴有计量确认合格标识。 测量设备一览表对测量设备的计量确认间隔、管理类别等进行表述，符合文件规定。 对照计量要求形成《校准证书确认表》，研发部质检人员对测量设备校准证书的正确性，是否满足使用要求进行。 | 研发部 生产部 | 不列入 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ 是否对关键过程进行了测量不确定度？ | 6.2.3记录 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 | 公司已制定《测量过程设计和实现程序》、《测量不确定度管理程序》。 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，形成了《测量过程及控制一览表》。包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表和计量确认验证记录。 企业对测量过程按重要和一般测量过程进行管理。查《DN15旋翼式水表密封性试验测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查DN15旋翼式水表密封性试验测量过程的计量要求的导出、测量不确定评定、测量过程的控制、测量过程的监视、测量过程有效性确认等文件和记录，方法正确，符合要求，详见附件。。 研发部司共识别出DN15旋翼式水表密封性试验等16个测量过程，1个关键测量过程。 上次监督审核以来无新增关键过程 查编号为210090001的超声波仪表的出厂检定证书（证书编号BSD2022-004160），规格：BSD-RL/DN20，检定依据：JJG225-2001,检检定项目：外观检查、示值误差等5项，结论：合格。检定人王璞，检验员曹继涛，批准人刘广宁，检定日期：2022.4.16。计量单位使用正确. | 生产部 研发部 | 不列入 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2022年度共发出20份顾客满意度调查表，产品质量、施工工期、服务态度8个方面征求顾客意见，顾客满意度分析汇总表显示，顾客满意度检测结果97分。 企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 | 营销中心 | 不列入 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 按公司的内审计划安排，于2023年2月22日至23日，组织开展了测量管理体系内部审核，内审分1个组，对测量管理体系涉及到的所有部门、场所和活动进行了全要素的审核，审核结论为公司测量管理体系符合测量管理体系标准要求，运行持续有效。本次内部审核未开具了不符合项。审核组长编制了2023年度内部审核报告。内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告规范 和公司领导层沟通后，常董标识今后加强对内审员的培训，提高内审员的审核能力和内审的质量。 | 领导层 研发部 | 不列入 |
| 11 | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 企业通过内部审核、管理评审和日常监督检检查等形式对测量管理体系进行监视。研发部提供了2023年2月的监督检查记录。 | 研发部 | 不列入 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。？ | 8.3 不合格控制 | 企业对2023年度内部审核时未开具不符合项。 认证监督审核至今未发生测量过程和计量器具不符合。 上年度监督审核开具的不符合项：编号为HY70059046728的压力表，2021年2月25日前应送检，企业未按检定周期送检，仍在使用。不符合GB/T19022-2003标准7.1计量确认条款的规定要求。 企业对不符合组织相关部门制定并实施了纠正措施，1）停止使用编号为HY70059046728的压力表并立即送检；2）组织有关部门对全厂测量设备进行检查，加强管理。 经现场核实，该压力表经北京市计量检测科学研究院检定，最近的检定日期为2023年3月8日，在有效期内。该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 研发部 | 不列入 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制形成《纠正和预防措施管理程序》。 2023年度内审时未开具不符合项 2023年度《管理评审报告》中的改进、纠正和预防措施：加强测量管理体系的宣传，提高测量设备赶礼的科学性、合理性。相关责任部门制订的纠正措施合理。 | 研发部 生产部 | 不列入 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业流量检定装置等5件强制测量设备均已按规定检定、管理； 企业的产品质量检验记录等文件记录中使用的计量单位正确。 企业无定量包装产品。查文件、报表等资料中计量单位的使用规范，符合要求。 企业对测量管理体系证书使用合理。 | 研发部 营销中心 | 不列入 |
| 15 | 企业能源主要品种2018年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗品种为电和水。2022年度用电72414kW，用水170m3；折合9.4吨标煤，该公司不是主要用能单位。 | 财务部 | 不列入 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业使用的单项电能表为供电局配备管理、水表为自来水公司配备管理，财务部每年按收到的缴费通知单缴费。 | 财务部 | 不列入 |
| 18 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 公司以图纸、工艺等技术文件形式体现计量要求，通过产品检验和对测量过程检测验证等形式验证顾客的计量要求是否得到满足。 抽查2023年2月14日，签订的工业品买卖合同，甲方：北京中和元鼎清洁技术有限公司，乙方：北京博斯达水仪器仪表有限公司，标的物：超声波热量表，型号DN150，共6块。验收标准：JJG225-2001“热能表”检定规程。 研发部的测量过程一览表显示：对产品生产、检验涉及测量过程进行了识别和控制。测量设备、人员的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 营销中心 研发部 | 不列入 |
| 19 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 服务 | 营销中心2022年1月至今，未出现需要更换或退货的产品，也未签订售后服务合同 。 营销中心只对公司销售的产品提供合同中约定售后服务。不对外签订维修服务合同合同。 | 营销中心 | 不列入 |