附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 波纹管内径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | YYSY/GF01-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为K6005185,测量范围为（0～300）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.04mm， 不确定度U=0.02mm, k=2 - 测量方法：按照GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料管件尺寸的测定》进行测量，对游标卡尺调零后直接测量内径尺寸，读出显示数据并记录数据。 3、环境条件：常温 4、测量软件；无 5、操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 1、查出厂编号为K6005185的游标卡尺的校准证书，校准日期：2023年2月15日，测量设备在有效期内使用，校准机构：深圳中电计量测试技术有限公司，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： （1）2023年2月10日，用出厂编号为K6005185的游标卡尺测量波纹管内径尺寸，取5次测量的平均值为Y1=222.266mm （2）2023年3月10日，用出厂编号为K6005185的游标卡尺测量波纹管内径尺寸，取5次测量的平均值为 Y2=222.270mm 测量过程的扩展不确定度U=0.14mm ，k=2 En= Y1−Y22U=0.02＜1，则此测量过程有效。 确认人员：沈文婷 日期：2023年3月10日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |