编     号：0023-2020

现场审核记录

企业名称：  山东嘉联石油机械有限公司

审核员：

审核日期： 2020年03月2日 上午至2020年03月2日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理魏敬良赋予质管部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 公司已识别出了“松套层绞光缆外径测量”等测量过程38个，关键过程4个，重要过程9个，一般过程25个。公司已将8台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 公司总经理 管理者代表 行政部 质管部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》，基本覆盖标准的全部要素。已在手册和程序文件中，规定了企业计量职能机构是行政部，并规定了总经理6项、最高管理者8项职能和行政部15条计量管理职责。 查看JLSY-2019《计量管理手册》中，已对总经理、管理者代表、质管部等4个部门及各类人员规定了的计量管理职责。 | 管理者代表 行政部 质管部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽查客户满意度调查表6份，2019年顾客满意度为100%，企业未收到投诉。 质管部、市场部等部门均已识别顾客的测量要求，质管部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查《松套层绞光缆外径测量过程计量要求导出和计量验证记录》等计量要求导出和计量验证记录等记录，符合要求。 | 管理者代表 质管部 市场部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业JLSY-2019《计量管理手册》中，规定了公司的质量目标5项，质量目标与计量方针一致。 查《2019年计量工作质量目标完成统计表》，已对2019年质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。抽查行政部质量目标中培训的完成情况，查看培训台账，均已完成。 查《2020年测量管理体系年度质量目标分解计划》，已对质量目标进行分解到了4个部门，符合要求。 | 管理者代表 行政部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查《2019年度测量管理体系管理评审计划》和《2019年测量管理体系管理评审报告》，公司于2019年12月28日开展了公司管理评审会议。会议由公司总经理主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议对公司测量体系目前存在的测量设备配备的符合性、测量过程管控的及时性等方面的问题，制定了整改措施计划，并落实了责任部门。 | 管理者代表 管理层 行政部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业JLSY-2019《计量管理手册》，规定了总经理、管代、4个部门及各类计量人员的职责。 查《测量管理体系人员一览表》，涉及主要体系人员8人。 查编号为《2019年培训计划表》，培训内容为“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备标准宣贯”，计划培训时间为2019年11月12日，参培人员4人，查抽查《2019年度培训台账》，企业制定了2019年度人员培训计划两项，已完成。 | 行政部 质管部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》，发布实施时间为2019年11月10日。手册内容覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查编号为《质量文件控制台账》中企业产品执行标准为: YD∕T901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》、YD/T1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》、GB/T2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）》等技术标准均受控有效。 | 行政部 质管部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查看企业编写的JLSY-2019《计量管理手册》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了测量设备质管部负责测量设备全过程管理。 查企业JLSY-2019《计量管理手册》中共有8台测量设备纳入测量设备管理台账中。查台账中内径千分尺，包括该内径千分尺的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》文件。 抽查《检定校准服务供方评价表》1份，已对校准服务方“深圳华科计量检测有限公司”的资质和能力及服务质量完成了评价，资质符合要求。 抽查《外部供方评价表》2份，测量设备供应商为“桂林广陆数字监控股份有限公司”等，主要供应卷尺、卡尺等测量设备，已对测量设备的外部供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。 | 质管部 采购部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照JLSY-2019《计量管理手册》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对6台测量设备进行计量确认和验证。抽查《计量确认过程验证记录表》2份，验证方法内容正确，验证结果符合要求。抽查（0-150）mm卡尺校准证书的校准日期为2019年3月20日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的标准装置“4等量块”满足要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 抽查《测量设备台账》中的计量编号为 “卷尺”，台账中规定的计量间隔为12月，查其校准证书上校准日期为2019年3月20日，此校准证书上建议下次校准日期周期间隔12个月。周期间隔相符。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程38个、重要测量过程9个、关键测量过程4个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查关键测量过程《松套层绞光缆外径测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份已对8台测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》2份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制JLSY-2019《计量管理手册》，文件满足标准要求。 抽查了《松套层绞光缆外径测量过程不确定度评定报告》一份，方法正确。见附件《松套层绞光缆外径测量过程测量不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定和校准工作。 企业所有的测量设备均委外送到 “深圳华科计量检测有限公司”，企业量值溯源符合标准要求。 查2020年溯源计划上有8台测量设备，计划检定校准日期为2020年3月，查2019年度溯源计划上测量设备角度尺，计划上的时间与校准证书上校准日期相符合，已完成溯源。随机抽查4台测量设备校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程《松套层绞光缆外径测量过程-监视方法、监视记录及控制图》的监控中使用了统计技术。 | 管理者代表 行政部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为《测量管理体系内部审核计划》，于2020年2月17日-18日进行内审工作。企业已按计划日期组织了公司测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对公司的管理层、4个部门进行了全要素的审核，出具了《测量管理体系内部审核报告》。 查《不符合报告》一份，发现的2个次要不符合项。已进行原因分析，制定了预防纠正措施，并按规定的时间限期完成了整改。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 行政部 质管部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司编写了JLSY-2019《计量管理手册》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《弯曲度测量过程-高度控制测量过程有效性确认记录》一份，已进行持续监控。 查编号为W-08-19-7310的《检验报告》一份，报告日期为2019年11月21日，企业送测的样品名称为 “室外超六类屏蔽双绞线”，检验项目共4项结论均为合格。检测报告出具机构为武汉网锐检测科技有限公司，符合要求。 | 管理者代表 质管部 行政部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2020年2月17日-18日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证公司经确认的测量设备全部加以标识进行了管理。 | 管理者代表 行政部 质管部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了JLSY-2019《计量管理手册》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 管理者代表 质管部 行政部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。企业测量设备按周期送检计划进行校准，已将8台件测量设备列入计量管理工作。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 行政部 质管部 生产部 | 否 |