编     号：0034-2020

现场审核记录

企业名称： 东营市乾润石油工程技术服务有限责任公司

审核员：_____________

审核日期： 2020年3月10日上午至2020年3月10日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了QRSY CLSC-2019《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 | 生产部 研发部 销售部 质检部 行政部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了QRSY CLWJ06-2019《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 抽查了质检部执行的标准：GB/T13912-2002《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》一份，现行有效。 | 生产部 质检部 综合部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了QRSY CLWJ07-2019《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。 经查企业暂无测量软件。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了QRSY CLWJ08-2019《记录管理程序》,规定了记录的控制要求。 抽查编号:QRSY-JY-191022，产品名称:标牌，检测依据:GB13306-2011,检验时间:2019年10月28日的《产品检验记录表》1份，符合要求。 | 综合部 质检部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了QRSY CLWJ09-2019《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。 查了《测量设备台账》上规格型号：10m，计量编号：QR-015的钢卷尺，其校准证书编号：HK2002250050，校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司 企业现场测量设备计量确认状态标识情况，需要进一步进行现场确认。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制了QRSY CLWJ10-2019 《测量设备管理程序》、QRSY CLWJ13-2019《计量确认管理程序》。企业共有测量设备12台，编制了《测量设备台账》，测量设备管理和溯源符合要求。 抽查了由深圳华科计量检测技术有限公司出具的1份校准证书： 测厚仪的校准证书编号：HK2002250039，规格型号：C1200，计量编号：QR001,其校准日期为2020年02月25日； 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了QRSY CLWJ11-2019《环境管理程序》，环境条件满足要求。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业针对测量过程设计和实现测量过程的控制，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对设备的测量进行了管理。 企业建立了QRSY CLWJ13-2019《计量确认管理程序》以及 QRSY CLWJ09-2019《标识管理程序》。 抽查《测量设备台账》上计量编号：QR-014,型号：1m的VC890D的钢直尺，其证书编号:HK2002250049,校准日期：2020年02月25日。在有效校准期内使用，满足预期使用要求。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了QRSY CLWJ14-2019 《计量确认间隔管理程序》、QRSY CLWJ10-2019《测量设备管理程序》。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了QRSY CLWJ10-2019《测量设备管理程序》、QRSY CLWJ13-2019 《计量确认管理程序》、QRSY CLWJ14-2019 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 质检部 研发部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了QRSY CLWJ13-2019 《计量确认管理程序》及《测量过程及控制一览表》，共29个测量过程。9个重要过程，3个关键过程。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中《标牌表面层厚度测量过程》属于关键测量过程；编制了《标牌表面层厚度测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 抽查关键测量过程，即标牌表面层厚度测量过程的《计量确认过程验证记录表》符合要求。 | 生产部 质检部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了QRSY CLWJ16-2019 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。重点抽查了《标牌表面层厚度测量过程不确定度评定报告》，方法符合要求。见附录A《标牌表面层厚度测量过程不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备均委外送检到“深圳华科计量技术有限公司”进行校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查计量编号：QR-016,规格型号：KL-1的管形测力计，校准日期为2020年02月25日,校准证书编号：HK2002250051,测量设备校准证书，填写规范，符合要求，量值均已溯源到SI单位。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2．2 顾客满意 | 企业编制了QRSY CLWJ02-2019 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2019年11月企业对顾客的满意度进行了调查，共发出7张调查表，收回7张，顾客满意度98.8%。 | 销售部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年11月，单独组织了企业内部的测量管理体系审核，对公司所有部门进行了全要素审核。 | 质检部 研发部 销售部 | 否 |
|  | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视 | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了QRSY CLWJ18-2019《测量管理体系审核和监视管理程序》，规定了测量管理体系监视控制要求，对列入体系管理的测量过程、测量设备和计量确认过程按规定进行持续有效的监视。 | 质检部 生产部 综合部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备，计量单位使用情况符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水:2019年能耗为：电：86845kWh,折标煤1.0673吨标煤；水：9000吨，折标煤0.077吨标煤,共消耗1.144吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |