编号：0005-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 重庆川仪调节阀有限公司 | 审核员 | 王常宁 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质量管理部 | 液压式万能试验机 | 4826 | WEW-600D | 1级 | 标准测力仪*Urel*=0.38%*k*=2 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.3.3 | √ |
| 质量管理部 | 手持式X射线荧光光谱仪 | 54038 | DP2000 | *U=5.4%**k=2* | 检测X荧光分析标准物质 5级 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2019.8.15 | √ |
| 质量管理部 | 数字式超声探伤仪 | N1409 | PXUT-390 | 合格 | 超声探伤检定装置 频率准确度：5×10-4 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2019.7.4 | √ |
| 质量管理部 | 四等量块 | 814258 | （5.12～100）mm | 4等 | 量块3等测长仪MPE:±(0.05+0.5L)*um* | 中国四联仪器仪表集团有限公司计量测试中心 | 2020.3.3 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 2005110152 | （0～0.4） MPa | 0.25级 | 0.05级活塞压力计 | 中国四联仪器仪表集团有限公司计量测试中心 | 2019.11.7 | √ |
| 生产物资部 | 绝缘耐压测试仪 | 190319 | 9680 | *Urel=1.3**K=2* | 耐压校验仪1级兆欧表0.2级 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2019.5.11 | √ |
| 生产物资部 | 耐压测试仪 | 102 | NTD-2 | *Urel=1.3**K=2* | 耐压校验仪1级兆欧表0.2级 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2019.6.6 | √ |
| 生产物资部 | 电子吊钩秤 | 10603 | 0CS-5T | 级 | M1等级砝码 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2019.3.4 | √ |
| 生产物资部 | 洛氏硬度计 | 0842 | HR-150A | ±1.5HRC | 硬度计检定装置HRC: 0.015(100-$\overbar{H}$)HRC | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.3.3 | √ |
| 审核综合意見：公司自建计量标准2项（通用卡尺、千分尺），其他测量设备送外校准/检定。校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，送检计量技术机构资质满足要求。公司校准/检定证书由品质管理部（计量室）保存。抽查9份证书，证书规范，量值均可溯源至社会公用计量标准和SI国际单位制，符合GB/T19022-2003中7.3.2溯源性管理要求。 |
| 审核日期：2020 年3月19日~3 月20 日 052c3224ee727cd0ef29b77329c8de5审核员签字： 部门代表签字：C:\Documents and Settings\zxw\feiq\RichOle\608452839.bmp |

**测量设备溯源抽查表**