编    号：0005-2019-2020

审核员现场审核记录（远程）

企业名称：重庆川仪调节阀有限公司

审核员：王常宁                   审核日期： 2020年03月19日 上午至2020年03月20日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，通过网络和公司分管体系领导蒋永兵交流，对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量管理很重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识较高。 企业计量职能部门质量管理部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年来，企业组织机构无变动，2019年11月管理者代表变更，手册已做了相应的修改，生产的产品无变化。 | 管理层、质量管理部（计量室）、综合部、财资产务部、技术开发部、IE工程部、生产物资部（生产车间）、市场营销部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 一年来，根据顾客的测量要求，公司将已识别的16个测量过程增加到39个测量过程，其中“阀杆外圆尺寸测量过程”、“套筒表面硬度测量过程”、“产品材料成份检测（碳含量分析）测量过程”、“材料拉伸试验测量过程”列为关键测量过程。本次审核未有新增关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备测量设备的测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 企业通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年1月3日质量管理部对全厂员工发放“内部顾客满意度调查表”40份，统计内部顾客对测量设备配备、使用、管理等方面的满意率为97.78%。2019年市场营销部发放“外部顾客满意度调查表”154份，统计外部顾客对产品质量满意率93.69%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。2019年企业通过《特种设备制造许可证压力管道元件》换证。 | 管理层、质量管理部（计量室）、综合部、财资产务部、技术开发部、IE工程部、生产物资部（生产车间）、市场营销部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及7项质量目标，可测量，质量管理部对各部门进行统一考核，每季度对目标的完成情况进行汇总统计。查：2019年（10~12）月计量工作质量目标完成统计表，各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中强检器具受检率100%，关键测量过程受控100%。 | 质量管理部（计量室）、综合部、技术开发部、IE工程部、生产物资部（生产车间）、市场营销部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 公司对各部门在测量管理体系中的职责规定明确，各职能部门能履行在测量管理体系中的职责。质量管理部有专人负责各项体系运行工作，测量管理体系文件资料等日常管理工作做得较好。 企业制定了2019年人员培训计划。抽查：2019年11月27日质量管理部组织的“计量器具使用管理”培训，共有64人参加，有参训人员签到记录、培训实施及有效性评估记录，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 质量管理部（计量室）、综合部、技术开发部、IE工程部、生产物资部（生产车间）、市场营销部 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：1）质管部计量室《千分尺检定记录》千分尺编号:5355日期2020年02月27日，检定员：周兴旺，复核员: 刘培裴； - 生产车间《关键零部件检验记录》记录编号：ZJ/Z509日期2019年8月23日，操作者:席文，检验员:牟章华；3）《阀门测试报告》编号：M201909020077日期2019年10月2日，检测:李小初，核验:龚大珉；报告记录信息量基本完整，有编号和测量依据，报告、记录按程序文件对记录实施管理的规定，保存期为3年。 抽查公司出具的报告和记录表格，有些记录没有注明计量单位。测量检测记录表的审核有待现场审核时进一步确认。 | 质量管理部（计量室）、综合部、技术开发部、IE工程部、生产物资部（生产车间）、市场营销部 | 待现场审核确认 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.2软件6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司测量软件已登记确认，一年来没有新增。查：公司测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由质量管理部保存。 抽查：编号N1409超声波伤仪于2019年7月4日由重庆市计量质量检测研究院检定，证书编号：2019070403025，有计量确认标识；编号54038手持式X射线荧光光谱仪于2019年08月15日由广东省世通仪器检测服务有限公司进行了校准,证书编号：CQZS191413D045，有计量确认标识。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查的9份测量设备检定/校准证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 质量管理部（计量室）、生产物资部（生产车间） | 否 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：《合格供方名录》《检测分包方评价表》。对合格供方和服务方进行动态管理，有合格供方和服务方名单、资质、授权范围和评价记录。抽查：提供测量设备校准服务的单位：1）重庆市计量质量检测研究院，法定技术机构计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01045号；2）中国四联仪器仪表集团有限公司计量测试中心，机构资质证书：机量【2018】18号；3）广东省世通仪器检测服务有限公司，机构认定资质证书：国家认可委员会校准实验室认可证书，注册号：CNAS L3170。 | 质量管理部、生产物资部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程：“阀杆外圆尺寸测量过程”、“套筒表面硬度测量过程”、“产品材料成份检测（碳含量分析）测量过程”、“材料拉伸试验测量过程”有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。抽查：编号0842洛氏硬度计，编号 4826液压式万能试验机，均已经过检定。 公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 质量管理部（计量室）、生产物资部（生产车间） | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业新增测量过程23项，其中重要测量过程4项。本次没有新增关键测量过程。目前已识别四个关键测量过程。关键测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 质量管理部对四个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对四个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“套筒表面硬度测量过程不确定度评定”资料。 对“产品材料成份检测（Cr含量分析）测量过程”“材料拉伸试验测量过程”的不确定度分析，有待现场审核时进一步确认。 | 质量管理部（计量室）、生产物资部（生产车间） | 待现场审核确认 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司2019年4月10日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门、及生产车间、计量室进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门质量管理部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2019年9月5日，组织了3体系和测量体系综合管理评审，会议由公司总经理主持，管评是各职能部门领导参加的会议形式集中评审。管评会上对公司体系运行过程中发现的问题进行了分析，对需要整改和采取预防措施的问题提出了评审意见。其中对质量管理部提出的整改意见是“按照测量要求配备计量器具，提高满意度”。 | 管理层、质量管理部（计量室）、综合部、技术开发部、IE工程部、生产物资部（生产车间）、市场营销部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《洛氏硬度计测量过程监视统计记录表》显示:2019年4月到2019年12月对测量过程进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：洛氏硬度计测量过程监视记录及控制图。 | 质量管理部（计量室）、生产物资部（生产车间） | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 初审时提出2个不符合项，公司对这2个不符合项及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：1.编制了内部顾客满意度调查表，每年不定期的对内部顾客满意度进行调查统计，收集意见。2.按照标物的管理要求，建立了标物台账，并及时更新。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司对初审中发现的2个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。公司在体系运行中能按照预防纠正措施认真进行自查自纠，不断完善体系的管理水平。 | 管理层、质量管理部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业1007台件测量设备列入计量管理，其中9台件测量设备列入强制检定，能按照强检计量器具要求规范管理。 | 质量管理部、生产物资部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合标准和规定。公司测量管理体系认证证书的应用，对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发国内和海外市场企业形象宣传；2、企业用于招投标加分。 | 质量管理部、市场营销部、综合部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电、气，2019年用气7.05万立方米; 电287.5万千瓦时; 水 14710吨，共折算标煤0.0446万吨，不是重点耗能企业。 | 综合部 | 否 |