编号：0250-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 审核员 | 胡琳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质管部 | 电子万能试验机 | CQGD-YQ-32 | TS9105-R | Ⅰ级 | 0.1级标准测力计 | 中检（重庆）计量测试服务有限公司 | 2019.5.29 | √ |
| 质管部 | 差示扫描热仪 | 1606034 | ZF-DSC-D1H | U=0.5℃K=2 | 0.05级 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2019.3.27 | √ |
| 质管部 | 溶体流动速率仪 |  CQCD-YQ-14 | XRL--400A | ±0.5℃ | 0.1级 | 中检（重庆）计量测试服务有限公司 | 2019.5.29 | √ |
| 质管部 | 钢卷尺 | ZB1834841 | 10m | Ⅱ级 | 金属线纹尺3等 | 中检（重庆）计量测试服务有限公司 | 2019.3.28 | √ |
| 质管部 | 数显卡尺 | CQGD-YQ-34 | （0-200）mm | 0.01mm | 4等量块 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2019.3.28 | √ |
| 质管部 | 电子天平 | CQGD-YQ-13 | AF2004N | Ⅱ级 | F1砝码 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2019.3.28 | √ |
| 质管部 | π尺 | CQGD-YQ-27 | Φ（350-500）mm | ±0.02mm | 金属线纹尺3等 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2019.3.28 | √ |
| 审核综合意見： 公司未标准标准，测量设备全部送至重庆市计量质量检测研究院、中检（重庆）计量测试服务有限公司检定、校准，抽查、7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期：2019年03月21 日审核员签字： 部门代表签字： |