受理编号：0007-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 分层注水测调仪护筒表面硬度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （35-42）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | YFCT分层注水测调仪YFCT-9 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数范围：（35-42）HRC； - 测量参数允许误差：±3.5HRC； 3、测量设备的最大允许误差：±1.16HRC； 4、测量范围：被测参数范围（35-42）HRC，而所用硬度计测量范围为（20-70）HRC。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 （编号） | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显洛氏硬度计 编号：672 | HR-150L |  | ±0.3HRC | GFJGJL20461912430232 |  | 2019.12.9 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围20-70HRC，满足计量要求的测量范围（35-42）HRC的要求。 测量设备的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年 3 月 22 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2020年 3月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |