编号：0007-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 西安英菲利特电子科技有限公司 | 审核员 | 强兴 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术部 | 示波器 | C0102377 | TDS10102B-SC | 垂直幅度：±0.6% | 幅度：±（0.5%读数+5μV）时标：±5×105 | 青岛市计量技术研究院 | 2019/12/24 | √ |
| 技术部 | 数显卡尺 | K19F272241 | （0-150）mm | U=0.01mm,k=2 | 3等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020/1/9 | √ |
| 技术部 | 数显卡尺 | K19F272242 | （0-150）mm | U=0.01mm,k=2 | 3等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020/1/9 | √ |
| 技术部 | 外径千分尺 | 0717969 | （25-50）mm | U=2μm,k=2 | 3等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020/1/4 | √ |
| 技术部 | 外径千分尺 | 120461062 | （25-50）mm | U=2μm,k=2 | 3等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020/1/4 | √ |
| 技术部 | 数显洛氏硬度计 | 672 | HR-150L | ±0.3HRC | 标准级硬度块 | 国防科技工业6111二级计量站 | 2020/1/9 | √ |
| 技术部 | 万用表 | 091165082 | VC9807A+ | 直流电压：0.6%（K=2） | 直流电压：U=0.003%（K=2） | 上海瑞策校准检测科技有限公司 | 2019/12/25 | √ |
| 审核综合意見：公司未建立企业标准，测量设备全部送至有资质的机构进行了检定、校准。抽查了7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2020 年 3 月 22 日a70a62583c0d9032e3c5101938293d0审核员签字： 部门代表签字：QQ图片20200323094039_WPS图片 |