编     号：0007-2020

现场审核记录

企业名称：_西安英菲利特电子科技有限公司_

审核员：                                           审核日期：2020年03月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 |  | 计量职能分配到每个部门，涵盖行政部，技术部，和供销部，管理手册中有明确规定。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。 已经制定《2020年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 行政部负责统计公司质量完成情况。 查技术部《计量目标统计表》 ，统计数据已达成质量目标。 | 技术部 供销部 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 行政部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本01版，从2019年10月25日开始正式实施。 已经形成《测量管理体系文件控制程序》对文件管理流程进行规定。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 企业编制的《测量软件管理程序》， 企业无测量软件。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ 有无测量记录的保存期限？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记录保存期限规定，有记录编号，现场查《确认记录》，编号：YFCT-9图纸分层注水测调仪护筒硬度，尺寸检验纪录保存期限为3年。 | 技术部 供销部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 并抽查该公司已制定了封印和标识管理控制程序，查编号为编号 编号 K19F272241 数显卡尺，校准日期 2020年01月09日；在广东精衡检测科技有限公司进行了校准。并有计量确认有标识。编号 672数显洛氏硬度计， 校准日期 2019年12月09日，国防科技工业6111二级计量站进行了校准。并有计量确认有标识。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？是否按程序接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备？现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。 | 6.3.1 测量设备 | 查该公司已制定测量设备管理控制程序，7台测量设备均进入了台帐管理。整个环节都处于受控状态，查了外径千分尺，数显硬度计等7台测量设备与台帐的信息一致。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ 根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？ | 6.3.2 环境 | 公司已制定《测量环境管理程序》。并有监视和记录，同时用于测量过程。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件？ 并按文件进行外部供方管理？ 是否制定《合格外部供方名单》？有无对合格供方进行选择与评价？ | 6.4外部供方 | 技术部提供了《合格供方名单》，深圳新广行检测技术有限公司进行溯源。 技术部未对深圳新广行检测技术有限公司的资质、授权范围进行评价。 | 技术部 供销部 | 01 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 有计量确认程序。查外径千分尺 ， 校准日期： 2020年01月4日，证书编号：SZ20200108077004 设备类别为B类，计量验证日期为2020年1月5日，验证人：魏玉平 ，批准人：孙晓良。 符合要求。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔是否得到评审? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔得到审批，目前无间隔调整。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 检查了技术部需要采取封印等保护措施的测量设备保护完好。计量确认过程程序文件中包括了封印等保护装置被破坏后和处理方法。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？每一个测量过程的规范是否完整？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认?测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？测量过程记录是否得到妥善保管?是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》 技术部识别关键测量过程1个关键测量过程 现场抽查公司的关键测量过程，已对1个过程已经识别过程的控制要求（《关键测量过程有效性识别表》），分别采用同等级不同测量设备比对试验及绘制控制图核查。已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月进行监视。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成《测量不确定度评定程序》，1个关键测量过程已经分别分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。 具体见《测量不确定度评定记录》原始记录。 过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司使用了法定计量单位。 通过外部检定或校准进行量值溯源。无非法定单位使用情况。现场抽查了7种纪录表格无非法定单位使用情况。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则 | 已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由销售管理部制定内部的顾客满意度调查计划并实施。 内部顾客满意度由供销部实施，采用会议形式调查内部顾客满意度，主要针对技术部，供销部进行顾客满意度调查，2019年上半年因产品测量不准确造成投诉次数≤2次，已达到质量目标要求。 | 技术部 供销部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司已就测量管理体系监视形成《测量管理体系监视程序》。 测量管理体系监视由质量管理部实施。已经制定2019年监视计划，并按计划实施。 | 技术部 供销部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 暂无不合格的测量设备。 | 技术部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司制定了体系改进控制程序。 2019年内审的不符合项已经实施纠正和纠正措施，并于2019年12月8日经过验证，措施有效。 暂未采取预防措施。 | 技术部 供销部 | 不列入 |