编     号：0041-2020

现场审核记录

企业名称：山东省永兴仪器仪表有限公司

审核员： 王爱国                            审核日期： 2020年03月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司办公室经理王琳琳，销售科经理郝建国、采购科经理张月对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 采购科 销售科 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《测量体系管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。建立了《人力资源管理程序》文件，制定了各类人员能力要求，企业识别了测量体系相关人员，对相关人员的能力进行了要求。 办公室部提供了测量管理体系人员培训计划。制定了2020年度测量人员培训计划4项，已完成1项。有相关培训记录和评价记录。 | 办公室 | 否 |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制了《测量管理体系质量手册》和《程序文件》。覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽办公室，管理标准为：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》、产品执行标准为: GB13348-92《液体石油产品静电安全规程》、JJG(石油)28-93《钻井液含砂量测定仪检定规程》等标准。 查工艺文件《焊 接 工 艺 指 导 书》，编号YX(03)—2016，审核批准：陈新勇。现行有效并受控。 | 办公室 | 否 |
| 4 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》。 1、抽查生产编号为YX190621003《生产过程检验记录》，报告内容有：产品名称、规格型号、操作人员、检验内容、判定。记录清楚无涂改。报告日期2019年6月21日，检验员：陈瑞霞。 2、现场抽查《原材料检验记录》，编号YX190917002,产品名称马氏漏斗粘度计，要检验要求，检验结果记录清晰、无涂改。记录人陈瑞霞。检验日期2019.9.17 记录保存三年， 使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 5 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立《测量设备管理程序》。制定了《公司测量设备管理台账》 ，识别并规定了12台（件）测量设备列入体系管理目录。质检科负责测量设备全过程管理，每年度，质检科负责编制测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 下一步，企业还应对测量设备的配备和测量台账管理工作，进行全面完善和规范。 | 采购科 | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 6.2.4 标识 | 企业建立《测量设备计量确认管理程序》、标识管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。 企业有测量设备《计量确认明细表》，对9台测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 抽查关键测量过程：《不锈钢厚度检验测量过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为合格。现场标识满足标准要求。 | 采购科 | 否 |
| 7 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改 | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 | 采购科 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立《测量过程设计和实现管理程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别建立了14个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中对重要和关键测量过程进行了确定，分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。 抽查关键测量过程控制《不锈钢厚度测量过程》、规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 采购科 | 否 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业已建《量值溯源管理程序》。企业未建立最高计量标准开展检定和校准。企业所有的测量设备均委外送检到“菏泽市产品检验检测研究院。“菏泽市产品检验检测研究院”计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37017号。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。随机抽查3份测量设备校准证书报告，编号为14123235的游标卡尺、编号为12玻璃液体温度计、编号为736970机械秒表。检定证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。 | 采购科 销售科 办公室 | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业已建《顾客满意管理程序》。企业采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。抽查2019年4季度，2019年9月-12月份，共发放调查表9份，调查结果均满足顾客的计量要求，外部顾客满意率为98%。 | 销售部 | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了不合格控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，共发现3个不符合项。生产技术部及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中的不符合项已关闭。 经验证，公司已将经确认的对标识不清和无标识的计量器具重新贴标识。公司未发现不合格测量过程。 | 办公室 销售科 采购科 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定管理？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了12台件测量设备列入计量管理工作。测量设备按周期送检进行检定/校准。随机抽查5件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2019年能耗为：电：90552 kWh,折标煤11.12吨标煤。不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业没有编制能源测量设备台账，企业按GB17167-2006要求配置能源计量设备，能源配备了2台一级电能表，配备率符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业能源测量设备准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 办公室 | 否 |