## 监控记录
附2： 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 0.5级（0-4）MPa压力变送器示值误差测量过程 |  |  | 被测参数: |  | （4±0.02）MPa |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.02MPa
测量仪器： |  | 数字压力控制器 |  |  | 测量范围: |  | （0-6）MPa |  |  | 测量点最大允许誤差： |  | ±0.0008MPa
核查物件: |  | 0.5级（0-4）MPa压力变送器 |  |  | 监控方式： |  | 每月实施监控1次
日 期： |  | 2022-08-11 | 2022-09-07 | 2022-10-09 | 2022-11-06 | 2022-12-07 | 2023-01-18 | 2023-02-08 | 2023-03-02 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-06-02 | 2023-07-05
测 量 值 | 1 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.02 | 3.99 | 3.98 | 3.99 | 4.01 | 4.01 | 4.02 | 4.01
| 2 | 4.01 | 4.02 | 4.01 | 3.98 | 3.99 | 4.01 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 3.99 | 3.99 | 4
| 3 | 4 | 4.01 | 3.99 | 4.01 | 4.01 | 4 | 4 | 3.99 | 3.99 | 4.01 | 3.99 | 4
| 4 | 4 | 4.01 | 4.01 | 4 | 4.01 | 3.99 | 3.99 | 4.01 | 4 | 4.01 | 3.99 | 3.99
| 5 | 4 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 3.99 | 4 | 4.01 | 4.01 | 3.99 | 4.01 | 4 | 4
平均值(X) |  | 4.006 | 4.012 | 4.006 | 4.002 | 4.004 | 3.998 | 4 | 4.002 | 4 | 4.006 | 3.998 | 4
极差（R) |  | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
| X | 2022-08-11: 4.0028; 2022-10-09: UCLx=X+A2R; 2022-12-07: 4.0163; 2023-02-08: A2; 2023-03-02: 0.577; 2023-05-05: 注： 1）每次测量数据不少于五个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-08-11: 0.023333; 2022-10-09: LCLx=X-A2R; 2022-12-07: 3.9894; 2023-02-08: D3; 2023-03-02: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.049327 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028 | 4.0028
UCLx |  | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163 | 4.0163
LCLx |  | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894 | 3.9894
R均值 |  | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.023333
UCLr |  | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327 | 0.049327
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-08-11: 李丽敏; 2023-03-02: 审核：; 2023-04-10: 田军