项目编号：30540-2023

审核员现场审核记录

企业名称:宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司

审核员：                                审核日期： 2023年07月08日 ~07月09日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司成立于2016，注册资本1000万元，从事压力、温度测量控制仪表的设计、研发生产及销售。系有限责任公司，法人代表张建辉，注册资金注册资金壹仟壹佰壹拾壹万元，2023年06月15日取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：91610302MA6X9G2T0Y。有效期：长期。 法人资格满足要求。 谭蓓为管理者代表，质量中心为测量体系的归口管理部门。公司总经理规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系中的分工、职责和权限。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料、生产过程和成品的测量。 公司取得以下以下计量器具型式批准批准证书： - 2019年8月21日取得压力变送器，型号QYB ，规格(0-100)MPa准确度等级0.2级 证书编号19F101-610300 （无有效期 ） - 2020年8月18日取得数字压力表，型号QDB，规格（0-250kPa）和(0-100MPa) - 准确度等级0.05级（无有效期 ） | 管理层 质量中心 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 计量职能机构是质量中心。质量中心负责体系的运行，测量设备的送检，外部供方的评价，测量过程的识别，计量要求的导出等。并负责测量管理体系的外部审核，体系文件的管理等。公司体系文件中明确规定了最高管理者的职能。管理者代表职能，计量职能部门的职能。 | 管理层 质量中心 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 已组织识别企业18个测量过程。高控2个。抽查了《0.5级压力变送器示值误差测量过程》。对顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理层 质量中心 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业建立《计量目标管理程序》，管理者代表组织制定并审核计量目标，报总经理批准后下发。各部门应根据公司计量目标制定相应的分解目标，实施相应的达标措施，确保公司计量目标的全面实现。公司制定了六项质量目标：a.在用关键测量设备送检率100%；b.关键过程测量设备计量确认100%；c.测量过程失控不超过24小时；d.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；e.内部顾客满意度达到96%以上；f.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。 抽查了2023年上半年目标完成情况统计表：a.在用关键测量设备送检率100%；b.关键过程测量设备计量确认100%；c.测量过程失控0个；d.因测量不正确造成产品质量不合格0次/年；e.内部顾客满意度达到97%；f.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。 | 管理层 质量中心 研发技术中心 综合运营中心 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2023年6月25日开展了体系管理评审，会议由公司董事长张建辉主持，由管理者代表谭蓓汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系提出了三项建设性意见。 | 管理层 质量中心 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员82人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，抽查了“宝鸡市兴宇腾人事档案表”人员档案完善。 制定了2023年度测量人员培训计划，计划培训11次。已完成8次，抽查了2023.2.28关于ISO10012-2003 标准及相关计量知识培训记录，有20人参加，有培训项目、培训评价等记录。 | 质量中心 综合运营中心 | 否 |
| 7 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业执行标准和检定规程现行有效。 JJG882-2019《压力变送器检定规程》 GB/T 34072-2017 《物联网温度变送器规范》 JB T 10726-2007 《扩散硅式压力变送器》 | 质量中心 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。抽查《检测软件台帐 》，共有5个软件进行了识别。（抽查了TS-08多路标定调试系统、BS-8L1调试软件），对软件进行了确认。 | 质量中心 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《测量记录管理程序》。抽查：《0.5级压力变送器示值误差测量过程》关键测量过程记录，记录符合要求。 抽查质量中心编号E230706001的压力变送器出厂检验记录，记录信息不全，缺少标准器信息，不符合GB/T19022-2003 6.2.3 | 质量中心 | 01 |
| 10 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。共有26台测量设备。企业未建立最高标准装置，所有测量设备公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司测量设备由负责质量中心溯源。公司测量设备全部委托上海市计量测试技术研究院、宝鸡市质量技术检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 查编号为41001CAN的智能数字压力控制器2023.3.6日检定合格。查编号为410017SC的智能数字压力控制器2023.3.24日检定合格。查出厂编号为20512的标准铂电阻温度计2022.1.24（周期2年）检定合格、查出厂编号为10458的恒温油槽2023.1.30日检定合格。查出厂编号为1705的活塞式压力计2022.2.24（周期2年）日检定合格，查出厂编号为095457803的绝缘电阻测试仪2023.2.1日检定合格。祥见《测量设备溯源抽查表》 现场标识、台账信息和证书一致。 查质量中心检验室温湿度有控制，有监控记录，现场检测温度22℃。满足要求 。 查编号为410017SC的智能数字压力控制器标识符合要求。 | 质量中心 研发技术中心 综合运营中心 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 供应链中心负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量中心负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托上海市计量测试技术研究院、宝鸡市质量技术检验检测中心检定校准。抽查了2023年对宝鸡市质量技术检验检测中心合格供合格服务方评价记录。 | 质量中心 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 抽查《0.5级压力变送器示值误差测量过程》，对顾客要求已识别，测量设备已经检定，抽查编号410017SE数字压力控制器，检定日期：2023年7月4日。证书编号：J2023455215。 验证满足要求。测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》。公司制定了测量设备计量确认间隔控制程序，测量设备设备调整控制控制程序。 抽查了编号TS-05调试工具软件保护措施，该软件有自动加锁功能，会对E2PROM数据进行加锁。 | 质量中心 综合运营中心 研发技术中心 | 否 |
| 13 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，共识别测量过程18个。企业对《0.5级压力变送器示值误差测量过程》等定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量中心 综合运营中心 研发技术中心 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《0.5级压力变送器示值误差测量过程》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量中心 综合运营中心 研发技术中心 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审和监视、评价等方法使体系持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 综合运营中心 研发技术中心 | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。抽查了2023年满意度调查记录 顾客满意度达97% | 质量中心 综合运营中心 研发技术中心 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2023年6月21日～6月22日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司全部部门进行了全要素的审核，共开出了3不符合项，于2023年6月25日完成整改。 对不符合项不合格原因分析，纠正措施等内容符合要求，同意关闭 | 质量中心 综合运营中心 研发技术中心 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质量中心 综合运营中心 研发技术中心 | 否 |
| 19 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格测量设备，要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。目前还没有出现不合格测量过程和不合格测量设备现象。 | 管理层 质量中心 综合运营中心 研发技术中心 | 否 |
| 20 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 编制了《测量管理体系改进控制程序》。 | 管理层 质量中心 综合运营中心 研发技术中心 | 否 |
| 21 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要消耗能源是电、水，2022年全厂用电34000kWh,用水9800t。不是重点用能单位。主要用能单位计量器具配备符合GB17167重点用能单位计量器具配备通则。 | 综合运营中心 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况： 强制检定计量器具2台 按《中华人民共和国计量法》要求取得了取得了以下以下计量器具型式批准批准证书： - a) 2019年8月21日取得压力变送器，型号QYB ，规格0-100MPa准确度等级0.2级 证书编号19F101-610300 （无有效期 ） - b)2020年8月18日取得数字压力表，型号QDB，规格（0-250kPa）和(0-100MPa) - 准确度等级0.05级,（证书编号20F105-610300无有效期 ） 没有定量包装产品 检查法定计量单位在原始记录中发现有不规范的地方，现场以进行了改正。 | 综合运营中心 | 否 |