项目编号：30540-2023

审核员现场审核记录

企业名称：宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司

审核员：                       审核日期：2023.7.8-7.9

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 本部门有分解的质量目标：1.所有测量设备计量确认率100%，2.关键测量过程确认100%，3.保证生产设备完好，4.测量过程失控不超过8小时，5.使用合格的测量设备。 检查了2023年1月-6月的完成情况统计，各项目标均已完成。 | 生产中心 | 否 |
| 2 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备。企业未建立最高计量标准装置。查出厂编号为41001CAN数字压力控制器的J2023419249号检定证书2023年3月6号检定合格。查出厂编号为W057220126数字多用表J2023411780号校准证书2023年1月31日，编号为0170302745数显卡尺J2023437155号检定证书2023年5月10号检定合格。查现场标识、台账信息和证书一致。出厂检验环境条件满足要求。检验设备祥见《测量设备溯源抽查表》，企业测量设备全部委托上海市计量测试技术研究院和宝鸡市质量技术检验检测中心。查编号为41001CAN的智能数字压力控制器计量确认状态标识符合要求。 查“测量装置台帐”中编号为41001CAN的智能数字压力控制器缺少测量范围、使用部门、保管人等信息。不符合GB/T19022-2003 6.3.1测量设备 | 生产中心 | 02 |
| 3 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。供应链中心负责建立和评价测量设备合格供方名录。李晓涛负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托上海市计量测试技术研究院和宝鸡市质量技术检验检测中心。 2022年公司建立合格供方、合格服务商名录28家，抽查了陕西中联电缆科技有限公司的外部供方2023年3月22日评价记录。信息量满足要求。 | 营销中心 供应链中心 | 否 |
| 4 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 生产中心 | 否 |
| 5 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。。公司已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A类测量设备的计量确认周期均设定为12个月。B类为（12-24）个月。 | 生产中心 | 否 |
| 6 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。对测量软件现场抽查编号为TS08多路调试系统具有数据锁。 | 生产中心 | 否 |
| 7 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《关键控制测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。查《测量过程及控制一览表》，测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素规范，符合要求。企业已识别出了测量过程，其中《0.5级压力变送器示值误差测量过程》等2个测量过程为高度控制测量过程。检查了《0.5级压力变送器示值误差测量过程》对测量要求进行了识别，并导出了计量要求，对应的测量设备进行了检定/校准，并进行了确认，验证满足要求。 | 生产中心 | 否 |
| 8 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查质检部实验室《0.5级压力变送器示值误差测量过程不确定度评定报告》评定过程和结果规范，符合要求 | 生产中心 | 否 |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式，采用问卷调查等方式进行满意度调查，营销中心分解的质量目标为外部顾客满意度≥95%，2023年1-6月份顾客满意度为97.1%。 对内部顾客满意度进行调查。抽查了2份测量管理体系内部客户满意度问卷调查表满意度为97%。 | 营销中心 供应链中心 | 否 |
| 10 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查了北京国仪精测技术有限公司压力变送器产品的销售合同，合同编号0000007770，签订时间2022年11月14日。抽查了上海恒厚自控科技有限公司温度变送器产品的销售合同，合同编号0000009193，签订时间2023年1月10日，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 营销中心 | 否 |
| 11 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后/维修服务的认证范围，抽查上海亮点环保设备技术有限公司压力变送器合同，合同编号100-XSD-202307-0103，签订时间2023年7月5日，合同内容包括压力变送器产品更换传感器和5米线缆的售后服务。售后服务过程涉及的测量设备和测量过程和生产过程一样，测量设备的配备可满足该合同产品要求。 | 营销中心 | 否 |