编号：0051-2020

审核员现场审核记录

企业名称：安阳中联水泥有限公司龙安分公司

审核员：  孙保健                          审核日期：2020年03月25-26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 安阳中联水泥有限公司龙安分公司，企业属一人有限责任分公司，2018年12月13日取得营业执照，营业期限：为长期。统一社会信用代码：91410500MA4657T78L。 该企业于2019年10月1日发布并实施了测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》 和相关作业指导书。 安阳中联水泥有限公司龙安分公司主要从事水泥、水泥熟料、余热发电、石子、矿粉、粉煤灰、建筑石料、水泥用泥灰岩生产和销售。 分公司负责人黄颂高、公司管理者代表史智深为企业品质生产部负责人。 公司通过制订《测量体系管理手册》和、《程序文件》及企业相关制度、规定的人员职责、能力，测量设备及测量环境控制、对顾客计量要求的识别和导出，各种检验试验，计量确认要求导出和验证、对测量过程的控制、测量不确定度评定和溯源，测量管理体系的分析和改进等过程控制，满足顾客的计量要求，执行公司的纠正和预防措施控制程序，避免和减轻测量管理体系不符合计量要求而带来的风险和后果，持续提升测量管理体系的有效性。 主要计量职能品质生产部将计量职能进行了划分并确定了品质生产部和其他部门的的计量职能。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 交谈后，他们认为建立测量管理体系进一步规范企业管理提高产品质量，实现质量管理目标。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为品质生产部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理5项，管理者代表及计量职能部门的17项职能。 《测量体系管理手册》5.1明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业产品为水泥、水泥熟料、余热发电、石子、矿粉、粉煤灰、建筑石料、水泥用泥灰岩生产和销售,执行的主要技术标准有： GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、 GB/T21372--2008《硅酸盐水泥熟料》、GB/T 1596--2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、 GB/T27974--2011《建材用粉煤灰及煤矸石化学分析方法》、 GB/T 8074--2008《水泥比表面、测定方法 勃氏法》、GB/T 212--2008《煤的工业分析方法》、 GB/T 12960--2007《水泥组分的定量测定》、GB/T 31893--2015《水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法》、GB/T 17671--1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》、 GB/T27975--2011《粒化高炉矿渣的化学分析方法》、 GB/T 28629--2012《水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法》、 GB/T 208--2014《水泥密度测定方法》、GB/T 27978--2011《水泥生产原料中废渣用量的测定方法》、 GB/T 27973--2011《硅灰的化学分析方法》、 GB/T 5484--2012《石膏化学分析方法》、 GB/T 1346--2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》、 GB/T 1345--2011《水泥细度检验方法 筛析发》、 GB/T176--2008《水泥化学分析方法》、 GB/T 12573--2008《水泥取样方法》等标准。 品质生产部已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从过程检验、成品验证等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品取得了全国工业产品生产许可证，证号为XK08-001-06871。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 查品质生产部，制定了2019年度测量管理体系目标考核制度，分别在2019.12.16对分公司的7个部门5个制造单位进行了目标考核，均满足目标要求。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2019年12月26日开展了测量管理体系管理评审，会议由分公司负责人黄颂高主持，由管理者代表史智深汇报了《测量管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括测量方针、目标的可行性；测量体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了分公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《测量体系管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。建立了《人力资源管理程序》文件，制定了各类人员能力要求，企业识别了测量体系相关人员，对相关人员的能力进行了要求。 公司提供2019年培训计划，安排了测量管理体系标准，手册、程序的培训，并有实施记录。制定了人员能力要求。 查：《2019年度培训计划》、《培训记录》，2019.9.18日进行了计量基础知识和GB/T19022-2003 及测量管理体系手册、程序文件. | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求， | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求。 | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 9 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查2019年11月水泥锻烧温度记录均按要求记录。 | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 10 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》。 查水泥定量包装机有计量确认标识 | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 11 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业建立了《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，研发过程控制、试制产的检验等测量设备列入体系管理，查《监视和测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，共398台计量器具。品质生产部负责测量设备全过程管理。 企业测量设备管理符合标准要求。 水泥检验和出厂检验环境条件符合要求. | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 12 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。技术装备部负责建立测量设备合格供方名录。负责对提供服务的安阳县质量技术监督检验测试中心等外部服务建有名录和业绩评定 | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 13 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查：出厂编号91534型号为WRN-300的热电偶有计量确认记录,计量要求设计\校准结果验证等信息符合要求. | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 14 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，计量确认间隔按计量检定证书的要求，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 15 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 7.1.4 计量确认记录 | 企业建立了《计量标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 编号14019的水泥定量包装机计量确认记录符合要求. | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 16 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2 测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料进厂.加工过程.成品化验等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》《水泥包装称重》等识别出14个测量过程，其中《水泥包装称重》为高控过程。 查：《水泥包装称重》过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 17 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。 查：《水泥包装称重》测量不确定度评定过程和结果符合要求. | 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 18 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 该公司未建最高计量标准， 公司测量设备均由安阳县质量技术监督检验测试中心溯源。抽查计量器具溯源情况基本符合要求， 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质生产部.化验室.车间 | 是01 |
| 19 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 20 | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由品质生产部定期评价分析顾客满意度情况。目前未发现顾客反馈信息. | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 21 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年12月16日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表史智深为组长，对公司管理层7个部门5个生产单位进行了全要素的审核，共开出了3不符合项，于12月20日完成整改。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 22 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定进行监视。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 23 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2019年12月20日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 24 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 管理层/管理者代表 品质生产部.化验室.车间 | 不列入 |
| 25 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业有无强检计量器具。 | 管理层/管理者代表 品质生产部 | 不列入 |
| 26 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业耗能是煤.电，2019年全年能耗8.0384吨标准煤。所配备的汽车衡.电能表均符合GB17167－2006的要求。 | 管理层/管理者代表 品质生产部 | 不列入 |