编     号：0050-2020

现场审核记录

企业名称：_安阳中联水泥有限公司_

审核员：_李学弘___        审核日期： 2020年03月25日 上午至2020年03月26日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 安阳中联水泥有限公司，成立于2006年8月8日，企业注册资本为30000万元，2018年11月30日取得三证合一营业执照。有效期至2056年8月7日，法人资格满足要求。 2016.12.8日取得编号XY08-001-05309，产品名称：水泥，《全国工业产品生产许可证》。有效期至2021年12月08日。企业的产品企业的申请资质及申请所属资料在有效期内。 企业主要从事水泥、水泥熟料、余热发电、石子、矿粉、粉煤灰、建筑石料、水泥用泥灰岩的生产和销售 。 该企业于2019年10月1日发布并实施了测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》 和相关作业指导书。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门生产品质部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验，生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为生产品质部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理5项，管理者代表5项职能。计量职能部门的13项职能。 《测量体系管理手册》明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《计量要求导出程序》、《顾客满意收集分析控制程序》等管理文件以满足顾客的计量要求。 企业产品执行：GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、 GB/T21372--2008《硅酸盐水泥熟料》、GB/T 1596--2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、GB/T27974--2011《建材用粉煤灰及煤矸石化学分析方法》、GB/T 208--2014《水泥密度测定方法》等标准。 生产品质部已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。提供《计量要求导出记录》，对公司原材料：矿粉、脱硫石膏砂、硫酸渣、硫酸渣、砂岩及产品：水泥、定量包装、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面的计量要求的导出。 经查企业产品质量稳定，没有顾客对产品质量的投诉及纠纷。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系6项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每年由生产品质部统计考核，提供2019年12月份统计，均能达标。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2019年12月26日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了《测量管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括测量方针、目标的可行性；测量体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测 量体系中所有人 员职责？人员职 能的分配方式 | 6.1.1 人员 职责 | 被审核企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 询问行政人事部、生产品质部主任计量职责，回答基本准确。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 7 | 企业是否制定 各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能 力 进 行 评价？培训实施情况企业是否有计 量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1.2 能力 和培训 | 提供，《2019-2020 年度培训计划》、《培训记录》，有安排计划，有评价记录。 提供生产品质部2019年10月12日对企业8名从事产品检验的有关人员进行了计量知识培训，2019.10.16进行了计量基础知识培训的培训；2019.11.20进行了 GB/T19022-2003 测量管理体系标准、手册、程序文件；2019.12.5进行了内审员的培训。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 |  |
| 8 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 9 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 已对测量软件进行了识别并建立了台账，查软件台账，软件进行了标识，与计量设备一起进行了确认。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 10 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查《水泥检测作业指导书》2019年3月12日发布并实施，对水泥的检测项目、指标、检验方法等的规定。 抽查《水泥试验原始记录》2020.3.4 试验项目：密度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性，样品编号、执行标准、主要试验仪器、试验员的签字等。 抽查，《粘土试验原始记录》2020.3.12 试验项目、样品编号、执行标准、主要试验仪器、试验员的签字等； 抽查《矿粉试验原始记录》2020.2.19 试验项目、样品编号、执行标准、主要试验仪器、试验员的签字等原始记录保存3年，记录管理符合要求。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 11 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 提供，生产品质部化验室：YAW-300B型编号1008217电液式水泥压力机、电动抗折试验机，JA2003型电子天平均有计量确认标识，满足要求。 | 生产品质部 （化验室、中控室） | 否 |
| 12 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生产品质部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有88台件测量设备，其中能源计量器具53台，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 查生产品质部，《安阳中联水泥有限公司计量器具总台账及校准确认周期表》，计量器具未进行分类管理，不符合GB/T19022:2003标准6.3.1条。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 01 |
| 13 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。 生产品质部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由安阳县质量技术监督检验测试中心进行溯源。 生产品质部、质检部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 14 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 提供《计量确认记录》，YAW-300B型编号1008217电液式水泥压力机、电动抗折试验机，JA2003型电子天平均有确认标识。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 15 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目按检定证书的间隔进行，无调整间隔的测量设备。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 16 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《计量设备管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 17 | 计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求？ | 7．1.4计量确认过程。记录。 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 提供《测量过程及控制一览表》，识别原材料试验、生产过程、成品检验等过程25个测量过程，其中胶砂配合比称重测量过程为高控过程。 提供了：水泥密度测定称重测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。抽查了型号JA2003 编号为301010105061的电子天平、型号为DKZ-5000 编号为8RS-PC的水泥定量包装机确认记录均在有效期内。并按要求形成计量确认记录。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 18 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了23个测量过程，抽查其中关键重要测量过程水泥密度测定秤重测量过程》。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制检查表》。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 19 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《水泥密度测定秤重过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产品质部 （化验室、中控室） | 否 |
| 20 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为安阳县质量技术监督检验测试中心等量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 21 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 22 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业每年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2019年度顾客满意度为98％. | 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 23 | 业每年进行企几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年12月16日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了2个需要改进问题，并在2019年11月25日前完成了整改。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 24 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 |  |
| 25 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 26 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层 管理者代表 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 27 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业有53台强检计量器具。 | 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 |  |
| 28 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备53台件。企业耗能是电能和水、煤，该企业是重点能耗单位，2019年全年能耗11.02万吨标煤，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 生产品质部 （化验室、中控室） 行政人事部 物资供应部 安全环保办公室 | 否 |
| 27 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 |  | 否 |