编号：0052-2020

测量设备溯源抽查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 安徽星空图信息科技有限公司 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/  不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术部 | GPS  接收机 | VA10208589 | A8 | 5mm+1\*10-6D | GPS接收机检定场U=0.1mm(k=2) | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2019.3.27 | √ |
| 技术部 | GPS  接收机 | VA10208262 | A8 | 5mm+1\*10-6D | GPS接收机检定场U=0.1mm(k=2) | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2019.3.27 | √ |
| 技术部 | GPS  接收机 | VA10904221 | A10 | 5mm+1\*10-6D | GPS接收机检定场U=0.1mm(k=2) | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2019.3.27 | √ |
| 技术部 | 全站仪 | S84624 | NTS-362RL | 侧角精度：5″，  测距精度：1.5mm+2ppm | 精密水准仪一测回水平方向标准偏差电子测角部分：2级 U=0.4 ″ k=2 | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2019.5.13 | √ |
| 技术部 | 电子  水准仪 | 746539 | DINI103 | ±0.3mm/km | 水准仪检定装置  U=1.7 ″ k=2 | 河北省计量监督检测院廊坊分院 | 2018.3.19 | × |
| 技术部 | 全站仪 | S85715 | NTS-362RM | 侧角精度：5″，  测距精度：1.5mm+2ppm | 经纬仪综合检验仪 U=1.47 ″ k=2.02 | 华东水文仪器检测中心 | 2018.5.10 | × |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  该公司所有测量设备送检至具备相应资质的安徽省测绘仪器计量检定站等计量技术机构进行检定、校准，查6份测量设备检定、校准证书，其中两份检定证书已超有效期，已开不符合项；还有三份已刚过有效期，因疫情原因，此三份检定证书可以延长三个月，故不作超期，其他测量设备检定证书在有效期内，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年03月31日至03月31日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |