编     号：0053-2020

现场审核记录

企业名称： 东营市铁人抽油杆有限公司

审核员：_______________________

审核日期： 2020年03月29日 上午至2020年03月29日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解管理者代表是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理范荣泉，他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门技术质量处进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理范荣泉赋予技术质量处为测量管理体系的职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别出了50个测量过程，《原料进厂Si含量成分检验过程》、《接箍洛氏硬度HRA示值误差检测过程》等2个关键测量过程，10个重要测量过程。公司已识别108台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，测量管理体系工作处于基础阶段，希望通过测量管理体系文件的实施和测量过程的持续改进，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 管理者代表 技术质量处 生产处 销售处 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定管理者代表职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了TRCL SC-2019《测量管理体系质量手册》，基本覆盖标准的全部要素。企业计量职能机构是技术质量处。已在公司体系文件中，规定了总经理6项、管理者代表8项职能和技术质量处22项计量管理职责。 询问体系管代李庆山、技术质量处刘建青，清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。 | 管理者代表 技术质量处 企管处 供应处 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术质量处、销售处等部门均已识别顾客的测量要求，技术质量处组织公司技术工艺人员导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《原料进厂Si含量成分检验过程计量要求导出和计量验证记录》、《接箍洛氏硬度HRA示值误差检测过程计量要求导出和计量验证记录》等记录，符合要求。 | 技术质量处 销售处 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 抽查TRCL SC-2019《测量管理体系质量手册》，规定了公司的质量目标4项，质量目标与计量方针一致。 查《2020年度测量管理体系年度质量目标分解》一份，已进行分解到各部门及生产处。 查《2020年计量工作质量目标完成统计表》，已对2019年12月-2020年2月质量目标完成情况进行统计，查公司的质量目标共4项均已完成。 查2020年顾客满意度完成情况，质量目标要求“顾客满意度≥95%”,查TRCL-BG-2001《2020年度顾客满意度调查报告》，顾客满意度为98.44%，已完成目标值。 | 管理者代表 技术质量处 销售处 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业管理者代表是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业制定了《2020年测量管理体系评审计划表》，并于2020年3月16日开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理范荣泉主持，管理者代表和技术质量处等汇报了测量管理体系运行情况，公司总经理高环做了总结性评价。 会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的体系人员配备、测量设备有效管理及识别测量过程持续监控等方面的问题，制定了整改措施，并落实了责任部门。 查管评输入报告TRCL-BG-04“2020年测量管理体系运行情况报告”等5份，涉及管理者代表、技术质量处、企管处、供应处、销售处等。查《会议签到表》1份，参会人员与管评报告中人员相符。 | 管理者代表 技术质量处 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查TRCL SC-2019《测量管理体系质量手册》中《计量职能分配表》，已对企业5个部门的职能进行了分配，与企业编写的TRCL CXWJ 05-2019《资源管理程序》中规定的公司总经理、管代、技术质量处等5个部门的计量职责相符。查TRCL CXWJ 005-2019《资源管理程序》中规定了各类计量管理人员的职责及人员能力的要求，覆盖了测量管理体系人员。 抽查《测量管理体系部门及相关人员一览表》1份，对管理层及各部门员工10人次开展的工作项目进行了分工，符合要求。 查技术质量处李庆山《无损检测人员技术资格证书-2级证书》一份，认证日期2019年08月06日，有效日期2024年08月05日。专业均符合企业检测需求。 查TRCL-JH-2002《2020年度培训计划表》，培训时间2020年1月5日，培训内容为“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”。查测量管理体系手册程序文件培训试卷2份，考试人员为生产处杨利、企管处王明涛，查《培训评价表》已对培训人员进行了评价。查《2020年度培训台账》，2020年1月份共实施培训2项，均已完成。 | 企管处 技术质量处 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了TRCL SC-2019《测量管理体系质量手册》一册，发布时间为2019年12月1日，实施时间为2019年12月1日。编写了《程序文件》20个，覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 抽查生产处现场使用的企业作业文件“文件编号TR/JB-8.2-01《抽油杆、光杆及接箍用钢材验收规范》一份，有“受控”标识。 查《质量文件台账》中企业产品执行标准为: SY/T5029-2013《抽油杆》，检验标准GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法标准》、GB/T 230.1-2009《洛氏硬度试验第1部分：试验方法》，现行有效且均已受控。 | 技术质量处 生产处 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了TRCL CXWJ 010-2019《测量设备管理程序》。企业编制了《试验、监视和测量设备台账》，规定了108台件测量设备列入体系管理方法，台账中管理类别信息全面，并识别了用途、间隔。公司测量设备已全部定期送检工作。 抽查台账中技术质量处使用的 “百分表”，查检定证书检定日期为2020年1月27日，有效日期为2021年1月26日，企业对其进行了测量设备溯源管理，校准机构为“东营市计量测试检定所”，信息符合台账记录。 （测量设备分类状态及现场管理，需要现场审核时进行确认。） | 技术质量处 生产处 供应处 |  |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了TRCL CXWJ 011-2019《外部供方管理程序》。 抽查企业建立的《合格供方台账》，查测量设备供应商有15家，为济南小草试验有限公司、哈尔滨量具刃具公司、莱州华银实验仪器有限公司、成都量具刃具厂等，分别供应百分表、洛氏硬度计、万能试验机、温控仪、卡尺等测量设备。抽查《测量设备供方资质调查评价表》和《检测设备供方评价表》各2份，已对济南小草试验有限公司、哈尔滨量具刃具公司的产品质量能力等进行了评价，资料和相关记录齐全。 查《合格供方台账》，企业委外检定服务机构包括 “淄博市计量测试所（（鲁）法计（2018）第37003号）”、“东营市计量测试检定所（（鲁）法计（2018）第37005号）”共2家，查《检定校准服务供方资质调查表》2份，已进行资质评价，符合要求。 | 技术质量处 供应处 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了TRCL CXWJ 013-2019《计量确认管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。 抽查技术质量处计量编号为114“万能试验机”，型号规格为WEW-1000D，检定日期为2020年01月02日，符合要求。 查证书编号为“LY-20-02070的“温控仪”，检定证书的检定日期为2020年1月12日与提供的现场标识相符，校准结果满足检测要求。测量设备校准证书有效，已进行计量确认，设备贴有计量确认合格标识。查《计量确认过程验证记录表》，已对硬度测量过程的测量设备进行了验证，验证方法符合要求。 | 技术质量处 供应处 生产处 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了TRCL CXWJ 014-2019《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 查《测量设备台账》，台账中间隔管理均为12月 ，公司测量设备已全部定期送检工作。 抽查台账中技术质量处使用的 “微机高速分析仪”，设备编号为101010，证书编号为C22-20200041号，检定日期为2020年01月22日，有效日期为2021年01月21日，间隔时间为12月。间隔符合要求。 | 技术质量处 生产处 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了TRCL CXWJ 010-2019《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术质量处 生产处 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了TRCL CXWJ 015-2019《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 查《测量设备计量确认明细表》，已对38台测量设备进行了确认，确认内容符合要求。 查《计量确认过程验证记录表》7份，对原材料检验、生产过程、产品检验等检测技术要求及配备的测量设备高速分析仪、硬度计、万能试验机、卡尺等测量设备已进行计量确认过程验证，符合要求。 企业对测量过程分关键测量过程、重要测量过程和一般测量过程进行管理。抽查关键控制测量过程《原料进厂Si含量成分检验过程》、《接箍洛氏硬度HRA示值误差检测过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 技术质量处 生产处 销售处 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查TRCL CXWJ 016-2019《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《原料进厂Si含量成分检验过程测量不确定度评定报告》、《接箍洛氏硬度HRA示值误差检测过程测量不确定度评定报告》，方法正确，见附件《原料进厂Si含量成分检验过程测量不确定度评定报告》、《接箍洛氏硬度HRA示值误差检测过程测量不确定度评定报告》。 | 技术质量处 生产处 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了TRCL CXWJ 013-2019《计量确认管理程序》，编制了《试验、监视和测量设备周期检定计划》。 企业建立未建立计量标准。 查企业测量设备证书4份，均送检至“淄博市计量测试所（（鲁）法计（2018）第37003号）”、“东营市计量测试检定所（（鲁）法计（2018）第37005号）”、进行检定。检定证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 技术质量处 生产处 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。查《原料进厂Si含量成分检验过程》、《接箍洛氏硬度HRA示值误差检测过程》监视统计记录表和控制图，使用了统计技术，测量过程监视记录及质控图内容信息符合要求。 | 管理者代表技术质量处 生产处 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查企业编制了TRCL CXWJ 019-2019《测量管理体系审核和监视管理程序》，进行了相应的规定和要求。 查《2020年度测量管理体系内审实施计划》，已于2020年3月7日-8日完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，成立了审核组，对公司的管理层、5个部门和生产车间，进行了全要素的审核。查《测量管理体系内部审核检查表》一份，此次内审中，共发现2个不符合项，属于次要不符合项，查编号为《不符合报告》，涉及部门生产处，已进行原因分析并进行限期整改工作。2020年3月10日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 技术质量处 生产处 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司编写了TRCL CXWJ 018《测量管理体系审核和监视管理程序》。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。 查《原材料化学分析报告》1份，《接箍硬度抽检记录》1份，均按照计划频次进行了监视。 | 管理者代表 技术质量处 生产处 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了TRCL CXWJ 019-2019《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认。 企业2020年3月7日-8日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2020年3月10日关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 | 管理者代表 技术质量处 生产处 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了TRCL CXWJ 020《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 管理者代表 技术质量处 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查企业无强制管理测量设备。 查《原材料化学分析报告》1份，《接箍硬度抽检记录》1份，企业文件、记录，计量单位的使用符合法定计量要求。 | 技术质量处 生产处 | 否 |