附录A:

化学成分检验测量过程不确定度评定报告

1.检测条件及要求：

1．1 检测仪器:

光谱仪：Spettro text tec25；  C含量最大允许误差0.008%。

1．2 检测环境：

温度、湿度无特殊要求,已配备空调。

1．3 测量试样加工要求：直径≥15mm, 表面粗糙度Ra1.6

1．4 试样的检测

直读光谱仪在出厂时就根据生产的需要，开辟了两个通道一个是碳素钢通道，一个是不锈钢通道、包括工具钢、低合金钢、铬镍钢。因此，检测人员只需根据试样的材料和元素含量，选取所需要的工作通道，然后进行测试。实际测定时最少在一块试样的不同部位连续激发3次，直接读出测定元素的含量，求取平均值。

2、建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的化学成分；m为光谱仪显示的成分数据。

3. 不确定度来源及评定过程

3．1 不确定度的评定

3．1．1 标准试样不确定度的评定

利用TXC 25光谱仪测量钢材中各元素时，以C元素为例，进行不确定度的评定。选一个25钢试样（标准试样证书：YSBS11180Bb-2006，定值日期：2006  有效期2021年）

按下激发开关进行10次平行测试，其数据结果见下：

0.243  0.244  0.245  0.242  0.241  0.243  0.244  0.245  0.246  0.244

采用A类不确定度评定，平均值为：0.2437

S=0.0018

测量结果平均值标准不确定度为：

u1 =0.00056

其相对不确定度为：u1=0.00056/0.2437=0.0022%

3．2．2 待测样品不确定度的评定

取试样，用砂轮打磨，用砂纸细磨等工序，使其表面光洁、无污染物，置于光谱仪激发台上，平行测试10次，其结果见下：

0.242  0.257  0.242  0.237  0.236  0.241  0.244  0.241  0.243  0.247

采用A类不确定度评定，平均值为：0.2430

S=0.0088

u2=0.00278

其相对不确定度为：u2 = 0.00278/0.2430=0.0020%

3．3 测试结果分析

3．3．1 由仪器自身分辨率引起的不确定度：

光谱仪最小读数为查光谱仪最小读数（分辨率）为0.001% ，按矩形均匀分布，相对标准不确定度为：

u3=0.001%/=0.00057%

3．4 不确定度的计算

3．4．1 相对合成不确定度

因为在测试过程中产生不确定度的各个分量互不相关，所以此方法的相对合成不确定度为：

uc==0.00297%

3．4．2 扩展不确定度

直读光谱分析C元素含量，由于实测中采用多次测量取平均值的方法，其测量不确定度为正态分布，包含因子取 k =2，

化学成分检验测量过程扩展不确定度:

Urel=2×0.00297％ =0.006％ 。