编    号：0006-2016-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 上海科科阀门集团有限公司

审核员：

审核日期： 2020年03月31日 上午至2020年03月31日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业现有151台件测量设备，未有新增加测量设备，查测量过程表中阀杆涂层测厚测量使用的涂层测厚仪编号为827104，质管部提供校准证书，校准证书编号81202585-001,校准日期2019年07月25日。校准单位上海希贝计量校准技术有限公司，符合要求。 查下阀杆轴套内径测量使用的内径百分表。编号4060418，委托上海希贝计量校准技术有限公司进行校准，校准证书编号812025872-035，校准日期2019年07月23日。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。 查超声波探伤仪编号R10576，型号PXUT-350B+,校准证书编号801243454，校准日期为2019年07月23日，委托苏州市计量测试院进行校准，符合要求。 查阀盖螺母支承面与法兰面的角度检验用万能角度尺0～320°出厂编号1702390701，查校准证书校准日期为2019年7月23日，查测量设备台账为B类管理。符合要求。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 2 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《合格供方外部清单》中的服务方：上海希贝计量校准技术有限公司，校准能力范围：几何量90项、热学27项、力学54项、电磁学40项、无线电13项、化学17等，资质和能力完全覆盖和满足企业溯源的要求。 查《服务外包方调查评审表》中的上海希贝计量校准技术有限公司，实验室认可证书(注册号：CNAS L5749)资质满足要求。 查编号20191112合格供方评价表服务外包方/测量设备定期评价表2份，已对供方进行持续评价，符合要求。 | 质管部 采购部 | 否 |
| 3 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》,对测量设备进行了计量确认。查粗糙度块，Ra(0.10-6.3)μm确认日期2019年10月12日。确认人：俞龙，符合要求。 查编号：KK/QR19-190734《计量确认过程验证记录表》,验证日期为2019年07月24日，,验证人：俞龙编号为ZY20190725-1（1.5），验证方法为比较法。查编号为KK/QR19-190735《计量确认过程验证记录表》里氏硬度计,验证日期为2019年07月24日，验证方法准确度比较法编号为ZY20190725-3（5.5）。确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，一般测量75个，关键测量17个，重要测量过程13对测量过程分级别进行管控。企业没有增加新关键过程。对原有过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程的《KK/JJ12-2015《化学成分检验测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。查《材料化学成分检测测量过程监测量过程有效确认记录》一份，对测量过程中的测量设备光谱仪测量过程监视统计记录表进行了有效性确认。测量过程定期进行了监视控制。查《光谱仪量过程不确定度评定》一份，评定方法正确，符合要求。 | 生产部 质管部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查10份测量设备检定/校准证书报告，签章资质有效，符合要求。查上海希贝计量校准技术有限公司，实验室认可证书(注册号：CNAS L5749)；查苏州市计量测试院，计量检定机构授权号：苏法字（2018）1005号，量值均溯源至社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。符合要求 | 生产部 质管部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源测量设备共计2块，电表1块，水表1块。主要耗能为电、水；2019年1-12月电耗289024.13 kwh，水耗21571m3，折标煤合计：37.06吨标煤。不是重点耗能企业。 | 质管部 | 否 |