[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0048-2020

现场审核记录
企业名称：  四川中隆泰建设工程有限公司       

审核员:                                 

审核日期： 2020年04月01日 上午至2020年04月01日 下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了ZLT CLSC-2019《测量体系质量手册》，明确了相关部门的职能。

询问质检部刘汉祥、生产部陈军、采购部佟立亚、销售部刘海峰等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	质检部

生产部

采购部

销售部
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编写了ZLTCL CXW（01-20)2019《测量管理体系程序文件》，其中规定了测量管理体系文件的控制要求。

查文件号ZLT-CLGF-201901《滴灌管壁厚尺寸检验过程控制规范》文件，均已进行了受控。
	质检部

生产部

采购部


	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编写了ZLTCL CXWJ07-2019《软件管理程序》，在程序文件中对软件的识别及确认的要求等进行规定，并对记录的控制进行了相应的文件化要求。

企业暂时无测量设备使用的软件化控制程序。
	质检部

生产部


	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编写了ZLTCL CXWJ08-201《记录管理程序》，规定了记录的控制要求。

查看生产现场使用的《滴灌带出厂检测记录表》一份，内容完整，符合要求。

	质检部

生产部


	否

	5
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	在现场审核时发现，企业计量确认状态标识规范。

查质检部现场使用的计量编号02050123的外径千分尺、计量编号D1910926的电子台秤、计量编号11071618的钢卷尺合格证及计量确认标识齐全。
企业现场测量设备均有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。
	质检部

生产部


	否



	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司编写了ZLTCL CXWJ10-2019《测量设备管理程序》、ZLTCL CXWJ 013-2019《计量确认管理程序》。

企业共有测量设备9件。企业编写了《测量设备台账》。测量设备管理和溯源符合要求。

抽查：编号02050123的外径千分尺，检定日期：2020.03.11、编号：自编00593的游标卡尺，检定日期：2020.03.11等2份测量设备校准/检定证书，均为法定计量机构检定，攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心，计量检定机构授权证书号：（川）法计（2018）10401号、台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构。详见《量值溯源抽查记录表》。
	质检部

生产部

采购部


	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业编写了ZLTCL CXWJ11-2019 《环境管理程序》文件，环境条件满足要求。
	质检部

生产部

安检部
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1.计量确认
	企业针对测量设备编写了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对测量设备进行了管理。

企业编写了ZLTCL CXWJ13-2019 《计量确认管理程序》、ZLTCL 

CXWJ17-2019《溯源性管理程序》。

抽查:电子台秤（证书编号：PXYSV202000595号,检定日期：2020.03.11）、钢卷尺（证书编号：PXYSV202000595号,检定日期：2020.03.11）等2份检定证书，均在有效校准期内使用，标识已粘贴，满足预期使用要求。

对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行了监视控制。
	质检部

生产部


	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了ZLTCL CXWJ14-2019 《计量确认间隔管理程序》文件。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。
	质检部

生产部


	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了ZLTCL CXWJ13-2019 《计量确认管理程序》文件和ZLTCL CXWJ14-2019 《计量确认间隔管理程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	质检部

生产部

采购部


	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业编写了ZLTCL CXWJ10-2019 《测量设备管理程序》文件，建立了《测量过程控制一览表》，共31个测量过程。其中重要控制过程8个、高度测量过程2个、一般测量过程21个进行管控。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中《滴灌管壁厚尺寸测量过程》测量过程属于高度测量过程。编制《滴灌管壁厚尺寸测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。

抽查高度控制测量过程《滴灌管壁厚尺寸测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。符合要求。
	质检部

生产部

采购部


	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编写了ZLTCL CXWJ16-2019 《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。

现场重点抽查了《滴灌管壁厚尺寸测量不确定度评定》，方法符合要求。见附件《不确定度评定报告》。
	质检部

生产部


	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业测量设备均委外送检到“攀西钒钛检验检测院”机构进行检定。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

经查编号02050123的外径千分尺，检定日期：2020.03.11、编号：自编00593的游标卡尺，检定日期：2020.03.11、编号D1910926的电子台账，检定日期：2020.03.11等3份测量设备检定证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位标准。
	质检部

生产部

采购部


	否

	14
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2 顾客满意
	企业编写了ZLTCL CXWJ02-2019 《顾客满意管理程序》文件，监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

2020年01月01日至30日对公司内、外部顾客的满意度进行了调查，共发出9张调查表，收回9张，内、外部顾客满意度98.88%。
	质检部

销售部


	否

	15
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编写了ZLTCL CXWJ19-2019 《不合格控制程序》，防止不合格的测量设备带来计量数据失准，确保测量数据准确、可靠。对发现的不合格进行确认，加以标识进行隔离，并做好记录。已对不合格测量设备的处置做出了明确规定。
	质检部

生产部

采购部


	否

	16
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编写了ZLTCL CXWJ20-2019 《纠正和预防措施管理程序》文件，对潜在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格发生；对已发现的不合格，分析原因，采取有效的纠正措施，预防不合格再次发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。
	质检部

生产部

采购部

销售部

安检部
	否

	17
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业暂无需要强制检定的设备。

企业生产过程中的计量单位使用情况符合要求。
	质检部

生产部
	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电；2019年度能耗为：电：339699.3kWh,折标煤43.59吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	生产部


	否


 4 / 4

