编号：0057-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏润美新材料有限公司 | 审核员 | 尹彩侠 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 19192 | SCS-100 | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 连云港市赣榆区综合检验检测中心 | 2019年10月25日 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 16013223 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 智能数字压力校验仪0.02级 | 江苏润博检测科技有限公司 | 2020年01月16日 | √ |
| 化验室 | 方孔标准筛 | RM-01 | 孔径0.3m m | *U*=0.01 mm(*k*=2) | 工具显微镜±（1.0+L/100）um | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年01月16日 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | 159-8888 | XH6002 | *U*=0.1g(*k*=2) | 标准砝码组F1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年01月16日 | √ |
| 化验室 | 人工智能箱式电阻炉 | 190731215 | SGM.M15H/13H | *U* =0.9℃(*k*=2) | 数据采集器*U* =0.2℃(*k*=2) | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年01月16日 | √ |
| 化验室 | 电热鼓风干燥箱 | 191008804 | DHG-9240A | *U*=0.22℃(*k*=2) | 多点温湿度巡测仪*U*=0.1℃(*k*=2) | 连云港市赣榆区综合检验检测中心 | 2019年12月24日 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | 3137715395 | BSA124S | ±1.0e | 砝码F1等级 | 连云港市赣榆区综合检验检测中心 | 2019年12月24日 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 1706284 | TCS-100kg | *U*=（2-20）g(*k*=2) | 砝码M1等级 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2020年03月30日 | √ |
| 审核综合意見： 现场查企业测量设备均送抽查8份检定校准证书，溯源的部门均经过江苏鼎盛检测中心有限公司、连云港市赣榆区综合检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司、江苏润博检测科技有限公司检定/校准供方评价，符合要求。 |
| 审核日期： 2020年04月16日审核员签字： 部门代表签字： |

测量设备溯源抽查表