项目编号：0057-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__江苏润美新材料有限公司

审核员：_王常宁__________     审核日期：2020年04月14日下午 ~2020年04月16日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理江尧华，对测量管理的职能基本了解，对因不满足计量要求而带来的质量风险有一定的认识。 企业通过制定测量体系管理文件和相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过计量职能部门品管部进行传递。企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是公司已识别出的21个测量过程,目前均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理存在主要问题是，企业体系刚建立，包括领导在内的人员还需要加强学习,宣贯落实。希望通过体系文件的实施落实和质量目标的考核来加强企业的管理。 | 管理者代表/综合部/品管部/安环部/生产部/研发部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品管部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职责,管代10项职责，计量职能部门品管部的19项职责，综合部7项职责，安环部1项职责。 | 管理者代表/综合部/品管部/安环部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品管部已组织识别顾客的测量要求21项，并导出计量要求、顾客的测量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，并通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业的产品质量检测均按照国家标准进行,能够满足顾客要求，《测量过程及控制一览表》内容符合要求。企业通过内部顾客满意度调查，来证明体系运行正常。查：2019年10月21日对公司使用测量设备人员进行的内部顾客满意度调查，发出8张调查表，回收8张，统计满意度100%。 企业产品质量稳定，产品质量等未有顾客投诉。 | 管理者代表/综合部/品管部（检测中心） | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《计量目标管理程序》规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。企业规模较小，目标未分解。统计2019年质量目标完成。 | 综合部/品管部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持评审？ 是否评审体系的适宜性：适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 8.2.3测量管理体系审核 | 2019年12月17日至18日，组织了公司测量管理体系内部审核，江尧腾任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的7个职能部门进行了全要素的审核。内审发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2019年12月30日，开展了测量体系管理评审，会议由公司（管理者代表）江尧腾主持，总经理江尧华参加会议。管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，公司测量体系实施运行过程处于受控状态，产品质量得到保证等，给予了肯定。目前，每年进行一次内审和管评，单独进行。 | 管理者代表/综合部/品管部/生产部/采购部/销售部/安环部/研发部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件，对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量体系相关人员8人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》中测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 综合部已制定2019年各类人员培训计划，品管部负责操作人员能力评价。企业2019年度测量人员培训工作已完成3项，有培训相关记录。查：2019.12.14由管代江尧腾组织的“内审方法和审核要点学习讨论”有人员签到名单，培训记录和培训评价。 | 综合部/品管部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件，已覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。现场抽查品管部、生产部执行国家标准GB/T 1429-2009 、GB/T 2007.7-1987，行业标准YB/T 5189-2007等标准文件，企业标准RM-SJ-001-2019《煅后焦进厂检验标准》和RM-SJ-002-2019《石墨增碳剂出厂检验标准》等均现行有效。 | 生产部/品管部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。企业有5台测量设备自带测量软件。查：品管部已对5台测量设备自带测量软件，进行识别和确认，有测量软件登记清单。 | 品管部 | 否 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了测量设备台账，共有50台件测量设备，对测量设备进行了计量确认，台账信息和证书信息基本一致。检测室环境温度有控制要求，符合测量设备使用条件。 企业计量器具，由连云港市赣榆区综合检验检测中心，江苏润博检测科技有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准，量值溯源规范。经查8份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 查：公司品管部化检室所用“煤标准物质”未建立台账，未进行受控管理。不符合6.3.1条款。 | 品管部 | 不符合项01 |
| 10 | 是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？对不合格测量设备进行维修、调整时是否评审确认间隔？ 计量设备保护装置发现损坏、转移时所采取的措施？ | 7.1.2计量确认间隔7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，按照A\B\C分类对测量仪器进行管理，确定不同的确认间隔。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 | 品管部 | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，根据顾客、组织和法律法规的要求识别了21个测量过程，查《测量过程及控制一览表》，其中测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息齐全。其中：“产品出厂称重测量过程”和“石墨增碳剂灰分含量测定测量过程”为关键控制过程；关键控制过程规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 品管部/生产部 | 否 |
| 12 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》。企业通过内部审核、管理评审等方式监视、评价改进措施的落实，对体系运行进行持续改进。在重要测量过程的控制监视核查方面，使用了统计技术。对列入体系管理的关键控制测量过程和测量设备，按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见“产品出厂称重测量过程监视记录”。 | 生产部/品管部/综合部/安环部/研发部 | 否 |
| 13 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业对内审过程中发现的1个不符合项，能查找原因，制定预防纠正措施，在短时间内完成了整改。企业编写了《不合格管理控制程序》文件，对确认的不合格设备，加以标识，进行隔离；对测量过程中出现的问题，能及时查找分析原因，做好记录。 | 综合部/品管部/安环部/研发部 | 否 |
| 14 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 综合部/品管部/安环部/研发部 | 否 |
| 15 | 强检计量器具管理？执行法定计量单位的使用？ |  | 企业强制检定计量器具1台件,由连云港市赣榆区综合检验检测中心检定。 查产品出厂检验记录和工艺文件，法定计量单位大小写基本规范。 | 安环部/品管部/生产部 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的主要能源计量器具电表准确度等级为0.2S级，次级用能电表准确度等级为1级，符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电表、水表都经过检定，由供电局和自来水公司负责管理。 | 生产部 | 否 |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业主要耗能为电，企业2019年10月到3月电耗2160万千瓦/小时，折0.265万吨标准煤，2019年10月至2020年3月水耗16200吨，不是重点耗能企业。 | 生产部 | 否 |