编     号：0057-2020

现场审核记录

企业名称：江苏润美新材料有限公司

审核员：     尹 彩 侠              审核日期：2019年04月14日下午~ 04月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 |  | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问采购部、销售部、生产部品管部等相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 采购部 销售部 生产部（生产车间） 品管部（化验室） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品管部已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验、生产过程控制检验和出厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足内部顾客要求，企业还通过顾客满意度调查表进行统计来证明满足外部顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 |  | 品管部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查RM/CLSC-2019《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量工作方针及5项计量目标。 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每年通过计量目标实施情况评审表统计各部门是否达到质量目标的要求。 |  | 品管部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：RM/CLSC-2019《测量管理体系管理手册》文件系统齐全，现行有效且已受控。 编制了《测量管理程序文件》 文件中计量单位使用正确。 |  | 品管部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了RM/CLCX08-2019《质量记录控制程序》。 查：原材料煅后焦检验报告单，编号RM-JL-003原始记录，有管理编号，有检验技术文件，文件编号：RM-SJ-001-2019.记录清楚无涂改。检验人：李晓玲、李浩宇。审核人：葛春林。 查：产品石墨增碳剂出厂检验报告，编号为:RM-PG-JL-449，依据RM-SJ-002-2019。有检验报告，有管理编号，有检验依据，记录清楚无涂改。检验人陈如美、李晓玲，审核人：葛春林 检验记录信息量全，单位统一，符合要求 |  | 采购部 销售部 品管部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：测量设备台账已对测量设备进行A、B、分类管理。监视和测量设备台帐共50台，其中B类49件，强检计量器具1台。测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查：生产部电子汽车衡，证书编号：力09-1910578,有计量确认标识，检定日期：2019年10月25日。 查：品管部方孔标准筛，证书编号HK05200116039，有计量确认标识。校准日期2020年1月16日 查：品管部电子天平，编号3137715395，证书编号：力01-191252，有确认合格标识；检定日期：2019年12月24日。 台账信息和证书一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 查：化验室氧气瓶上（0-2.5）MPa，出厂编号：19.01.24084氧气压力表没有标识，后查检定／校准证书，此氧气瓶上氧气压力表未进行检定校准。不符合7.3.2标准要求。 |  | 品管部、 生产部 | 不符合项02 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了《测量软件管理控制程序》RM/CLCX07-2019,有测量设备软件有清单，有确认记录，记录编号；RM-JL-307，符合要求 |  | 品管部（化验室） | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《检测能力及测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认验证记录表》。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：产品出厂称重检验测量过程导出计量要求正确；石墨增碳剂灰分含量分析过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。 |  | 生产部、 品管部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别21个测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对产品出厂称重检验测量过程，石墨增碳剂灰分含量测量过程测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部、品管部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了RM/CLCX19-2019《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 采购部、销售部、生产部（车间）品管部 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制了RM/CLCX20-2019《持续改进控制程序程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 品管部 | 否 |
| 12 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 |  | 企业编制了RM/CLCX12-2019《外部供方管理控制程序》，品管部组织对外购产品的外部供方进行评价，确定外部合格供方并建立合格供方档案。 | 采购部、品管部 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾可满意度 |  | 企业编制了RM/CLCX02-2019《顾客满意度收集分析控制程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查，内部满意度目标为95%，实际调查结果为100%，内部顾客的计量要求均能满足顾客要求。企业的外部顾客满意度调查是由销售部负责，因生产运行时间短未进行评价 | 品管部销售部 | 否 |