[image: image1.png]


   
   

[image: image2.png]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 江苏润美新材料有限公司  

           编    号：   0057-2020     
认证报告内容
1. 企业名称： 江苏润美新材料有限公司  

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 连云港市赣榆区海头镇大兴庄村揽海路1号       

企业活动范围和场所：  连云港市赣榆区海头镇大兴庄村揽海路1号       
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 5 (人.日)，现场人日 4 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-04-10 8:00:00至2020-04-10 17:00:00， 

现场审核： 2020年04月14日 下午至2020年04月16日 上午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	王常宁
	女
	组长
	13052909978
	审核员
	中认协评[2018]98号ISC[S]0014

	尹彩侠
	女
	组员
	13218808866
	审核员
	中认协评[2019]140 号ISC[S]0123


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	江尧腾
	焦龙
	葛春林
	陈曦
	朱雷

	职   务
	综合部部长（管代）
	品管部部长
	品管部部长
	销售部部长
	采购部部长

	姓   名
	邓勇跃
	江尧华
	李志明
	
	

	职   务
	研发部部长
	总经理
	安环部部长
	
	


9. 认证审核准则：
9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则 

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：耐火材料（增碳剂）的生产、销售，包括：产品工艺、经营管理、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动。涉及部门：管理层/管理者代表、品管部、综合部、采购部、销售部、生产部、研发部、安环部。
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

1）企业2020年04月02日取得三证合一营业执照，企业成立日期：2015年7月10日，注册资本为15000万元，营业期限长期，法人资格满足要求。2、企业于2020年03月10日通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，（2023年03月09日到期）；2020年03月10日通过ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，（2023年03月09日到期）；认证公司，凯新认证（北京）有限公司。
截止到目前企业未发生因测量设备和测量过程失控造成计量问题等有关的法律纠纷及投诉，企业产品质量稳定，销售情况好。

企业不是重点耗能单位企业2019年10月到3月电耗2160万千瓦/小时，折0.265万吨标准煤，2019年10月至2020年3月水耗16200吨。             

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年08月18日发布了企业测量管理体系RM/CLSC-2019 《测量管理体系手册》、RM/CX(1~20)-2019《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为品管部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它6个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。
12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者6项计量职责,管代10项计量职责，计量职能部门品管部的19项主要职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。
12.3.1、企业产品主要执行标准为国标GB/T 1429-2009 、GB/T 2007.7-1987，行业标准YB/T 5189-2007等标准文件，企业自编企标《RM-SJ-001-2019煅后焦进厂检验标准》和《RM-SJ-002-2019石墨增碳剂出厂检验》标准文件。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了“产品出厂称重测量过程” 等21个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对50台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。
12.3.3、企业对 “产品出厂称重测量过程” 等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次,符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。
12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。
12.4.1、企业于2019年12月17日至18日，组织了公司测量管理体系内部审核，江尧腾任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的7个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

12.4.2、企业于公司于2019年12月30日，开展了测量体系管理评审，会议由公司（管理者代表）江尧腾主持，总经理江尧华参加会议。管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，公司测量体系实施运行过程处于受控状态，产品质量得到保证给予了肯定。目前，每年进行一次内审和管评，单独进行。
12.5.2根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。
13. 现场审核情况：

审核组于2020年04月14日上午到04月16日上午利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业7个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 “产品出厂称重测量过程”等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  
13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，品管部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系主要相关人员8人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了21个测量过程，“产品出厂称重测量过程”和“石墨增碳剂灰分含量测定测量过程”被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，部分生产过程采用自动控制，企业共有50台件（强制检定设备1台件）测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识与实物相符，符合管控要求；品管部负责建立测量设备合格供方名录。品管部负责对提供服务的连云港市赣榆区综合检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司和江苏润博检测科技有限公司等外部服务方建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。
13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T 19022-2003 5.3质量目标条款内容，质量目标与计量方针一致。企业规模较小，目标未分解，统计2019年质量目标完成。 

13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、 查：公司品管部化检室所用煤标准物质未建立台账，未进行受控管理。不符合 GB/T19022-2003_第6.3.1条款。

13.2.2、 查；品管部化验室氧气瓶上氧气压力表（0-2.5）MPa，出厂编号：19.01.24084，没有标识，追踪查此氧气压力表没有检定／校准证书，未进行量值溯源。不符合GB/T19022－2003标准的 7.3.2条款。
13.3现场重点抽查了“产品出厂称重测量过程” 等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。
13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业委外检定和校准的测量设备均送至连云港市赣榆区综合检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司和江苏润博检测科技有限公司  。详见附件《测量设备溯源抽查表》
13.5测量过程控制

13.5.1查：“产品出厂称重测量过程”。详见附件《产品出厂称重测量过程控制规范》
13.5.2现场重点抽查了“产品出厂称重测量过程”不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了 “产品出厂称重测量过程” 等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：
根据2020年4月10日文件审核和2020年04月14日上午到04月16日上午的现场审核情况， 审核组认为，江苏润美新材料有限公司领导重视测量管理体系建立，品管部作为职能部门，作用发挥较好，顾客的测量要求基本识别，测量设备已检定/校准和验证，关键测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为江苏润美新材料有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

15.1 进一步加强提高对测量设备及校准证书进行确认，保证测量设备量值溯源准确可靠；
15.2 加强公司产品测量检验中各项记录表格的规范性；
15.3 加强标准的培训和宣贯，加强计量检测人员和计量管理人员的培训和学习，提高企业员工的业务能力和企业的管理水平。
16. 其他需要说明的事项:

  无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：
审核组成员(签字)：                                   日期：

审查人员（签字）：                                  日期：

法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：

2

