编    号：0024-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__江西万年青水泥股份有限公司__

审核员：__郭小红__谢卫民_  审核日期： 2020年04月15日 下午至2020年04月16日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了3项质量目标，由运营管理部下发至二级单位各部门。各部门进行分解，每季度进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 技术部制定了3项质量目标：测量设备的周检率100%；能源器具配备率达到国家标准要求；关键测量过程处于受控状态。2019年质量目标均达到目标。 | 运营管理部、 技术部、 水泥车间、 生产品质部、 熟料车间 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产品质部2020年4月12日“煤炭分析记录”，发现存在不按规定程序划改现象，建议加强记录管理。 企业 建立了5项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至江西省计量测试研究院、南昌市计量检定站、国家轨道衡计量站、江西省上饶市计量所等单位检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了10台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 查技术部编号为99-7-161型号规格0-1.6MPa的精密压力表2019年6月25日江西省计量测试研究院检定。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 查水泥车间编号为09FW2-002-A型号规格WKB的包装机2019年6月25日江西万年青水泥股份有限公司技术部检定。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 查生产品质部编号为13FP2-01-A，型号规格HY-300的恒应力加荷全自动压力试验机，2019年4月24日江西省上饶市计量所检定。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 查熟料车间编号为07EP1-004-A型号规格DSSD331的电子电度表，2019年6月25日江西万年青水泥股份有限公司技术部检定。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。环境条件满足要求。 在生产品质部检查发现：由建筑材料工业水泥检验专用仪器设备质量监督检验测试中心出具的检验报告设备名称为“维卡仪”，现场设备标识为“维卡仪”，而对应生产品质部测量设备台账上为“水泥凝结时间测量仪”，设备名称不一致。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003中 6.3.1要求。 生产品质部水泥砂浆试模实施自校管理，但缺乏自校规范文件，建议加强自校测量设备的管理，编制校准规范。 | 技术部、 水泥车间、 生产品质部、 安全环保部、 熟料车间 | 建议项 01不符合项 建议项 |
| 3 | 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 供应部负责建立和评价测量设备合格供方名录。技术部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。外部服务建有名录和业绩评定。 在供应部查JNY/OR-20-006（W）2019年3月合格供方名单98家。 查供应部J NY/OR20-002（W）供应商登记评价表（企业规模、质量、服务等7个方面），建议每年按时进行供应商评价并形成2020年度合格供方名单。 企业测量设备委托江西省计量测试研究院、南昌市计量检定站、国家轨道衡计量站、江西省上饶市计量所等单位进行检定/校准。从服务资质、对服务方式评价及处理技术问题情况三方面进行了评价。 在技术部现场查看计量检测外部服务供方江西省计量测试研究院的评价材料完整。 | 技术部、 供应部、 | 否 建议项 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。技术部仪器设备确认（验证）记录：从扩展不确定度、最大允差、准确度等级进行验证。 查：生产品质部，型号HY-300恒应力加荷全自动压力试验机，编号13FP2-01-A，检定证书编号LX-043190041，检定日期2019.4.24,有效期2020年4月23日，检定单位江西省上饶市计量所。有计量确认记录。 查技术部编号为99-7-161型号规格0-1.6MPa的精密压力表，检定证书编号RG1993111235，检定日期2019年6月25日,有效期2020年6月24日，检定单位江西省计量测试研究院。有计量确认记录。 抽查水泥配料喂料量量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 技术部、 水泥车间、 生产品质部、 安全环保部、 熟料车间 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 建立了14个高度控制测量过程，查技术部水泥配料喂料量的测量过程进行了识别，并定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 技术部、 水泥车间、 生产品质部、 熟料车间 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了水泥配料喂料量测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部、 水泥车间、 生产品质部、 熟料车间 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 江西万年青水泥股份有限公司（万年水泥厂）于2019年8月19日-8月22日组织了公司“五标一体”管理体系审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了24个不符合项，测量管理体系有7个不符合项，于9月30日完成整改。 企业于2019年12月8日开展了“五标一体”管理评审，会议由管理者代表李世峰汇报了体系运行情况。测量管理体系审核报告作为管理评审输入材料之一。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告.公司的“五标一体”管理评审共提出4个改进项目，落实了整改部门和措施。对测量管理体系没有提出改进项目。 | 运营管理部、行政部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视， | 运营管理部、技术部 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 该公司2019年度认证审核发现的2个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效 | 运营管理部、行政部、 技术部、 水泥车间、 生产品质部、 熟料车间 | 否 |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 技术部有5项企业最高计量标准，都严格按照JJF1033-2016《计量标准考核规范》进行控制，资料齐全，制度明确，记录的信息量较大。 企业规定了39台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托江西省计量测试研究院、南昌市计量检定站、国家轨道衡计量站、江西省上饶市计量所等机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 企业有定量包装产品，定量包装秤7台。对测量设备进行了检定和测量过程的控制。 | 运营管理部、 技术部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2019年耗81.77（万吨标准煤）是重点耗能单位。 | 运营管理部、技术部 | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配 79台（件），实配79台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：171台（件），实配 171台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 218台（件），实配 218台（件）；公司大部分能源计量数据实现了DCS和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 运营管理部、技术部 | 否 |
| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位8台件，主要次级用能单位测量设备15台件，主要用能设备17台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 运营管理部、技术部 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查用能单位8台件，主要次级用能单位测量设备15台件，主要用能设备17台件，测量设备都经过检定/校准。 | 运营管理部、技术部 | 否 |