|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 扬州石化有限责任公司 | | | | | 审核员 | 陈秉桦 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 储运  中心 | 电子汽车衡 | B451406561 | SCS12CS-80PS | Ⅲ 级 | 砝码，25kg,M1级，200-1000kg，M2级 | 扬州市计量测试技术研究所 | 2019.12.7. | √ |
| 分析检测中心 | 精密压力表 | 2016096277 | YB-150 | 0.4级 | 活塞式压力真空计，0.02级 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.5 .16. | √ |
| 化纤分厂 | 电子台秤 | 1308201875 | K3190-A12E | Ⅲ 级 | 砝码，F2级 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2020.3.20. | √ |
| 分析检测中心 | 温湿度表 | 001 | GJWS-B1 | ±1℃ | 露点仪，±0.2℃ | 江苏省计量科学研究院 | 2019.5.14. | √ |
| 电议  车间 | 实验室直流电阻器 | 1007026 | ZX25a | 103、102 0.02级  101 0.05级  10-1 1级 10-2 5级 | 直流电桥、电阻箱检定装置0.0015级 | 江苏省计量科学研究院 | 2019.5.14. | √ |
| 炼油  分厂 | 可燃气体探测器 | 1511466 | T801 | 示值误差：1%FS | 可燃气体检测报警器检定装置*Ur*=2.8%，k=2 | 扬州市江都区计量测试技术研究所 | 2019.6.17. | √ |
| 储运  中心 | 质量  流量计 | 3083875 | F300S | 0.15级 | 静态质量法水流量标准装置，*U*=0.044%，  k =2 | 南京计量监督检测院 | 2019.6.6 | √ |
| 审核综合意見：  依据企业提供的资料信息，抽查7份检定校准证书，送江苏省计量科学研究院，计量授权证书号：（国）法计（2017）01022号、扬州市计量测试技术研究所，授权证书号：（苏）法计（2019）1010号，检定或校准。都是国家法定计量检定机构，符合要求。企业无经政府部门考核的计量标准。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年4月16日  审核员签字：  部门代表签字： | | | | | | | | |