编 号：0131-2018-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 聚丙烯定量包装 | 企业部门 | 扬州石化有限责任公司 |
| 被测参数要求 | 参数M | 25kg | 导出计量要求 | 最大允许误差  |   |
| 公差T | 内控0.10kg | 允许不确定度 |  |
| 其他要求 |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 1.自动包装秤 | 0～60kg |  | ±0.02kg |   |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | YZSH/M.03.005 | 是 |
| 测量方法编号 | YS/03HGGC02-2019烯烃分厂操作规程 | 是 |
| 环境条件 | 常温 | 是 |
| 操作人员姓名 | 黄香玉 | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  有 | 是 |
| 有效性确认方法 |  有 | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 |  有 | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  有 | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ■符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2020 年04 月16 日 审核员：  企业部门代表：