编号：0031-2018-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏省地矿复合肥厂 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检科（化验室） | 电子天平 | 8331370231 | AR224CN | ±1.5m g | 砝码F1等级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.04.13. | √ |
| 生产管理中心 | 砝码 | 01 | 25k g | M等级 | 砝码F2等级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2019.07.25. | √ |
| 质检科 | 电子汽车衡 | 141205 | SCS-100 | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2019.08.07. | √ |
| 生产管理中心 | 定量包装秤 | DK01 | DCS-50 | X(1)级 | 砝码M1级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2019.08.07. | √ |
| 生产管理中心 | 电子台秤 | 453580 | TCS-300 | Ⅲ级 | 砝码M1`级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2019.08.07 | √ |
| 质检科 | 可见分光光度计 | 20020013 | N2 | 透射比： ±2.5% | 可见分光光度计检定装置波长*U*=1.2n m （k=2） 透射比 *Ure l*=0.5%（k=2） | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.04.13. | √ |
| 生产管理中心 | 定量包装秤 | DK02 | DCS-50 | X(1)级 | 砝码M1级 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2019.08.07. | √ |
| 生产管理中心 | 压力表 | YJ02078724 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 精密压力表装置、精密压力表0.4级 | 东海县产品质量和食品安全综合 | 2019.08.22. | √ |
| 审核综合意見：  企业未建立计量标准，所有计量器具分别送东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心，均能溯源到法定计量检定机构。经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求. | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年04月17日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

测量设备溯源抽查表