编号：0062-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏如东金友机械有限公司 | | | | | 审核员 | 李政阳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检科 | 涂层  测厚仪 | EG1411377 | GM200 | ±3%H | 标准膜片  U=0.6μm k=2 | 如东县综合检验检测中心 | 2020.3.5 | √ |
| 质检科 | 洛氏  硬度计 | 2315 | HR-150A | ±1.5HRC | 标准  洛氏硬度块(0.6-1.0)% | 如东县综合检验检测中心 | 2020.3.5 | √ |
| 质检科 | 测力  传感器 | 21157 | BK-1  0-20t | 1级 | 标准测力计  0.3级 | 如东县综合检验检测中心 | 2020.3.5 | √ |
| 生产车间 | 公法线千分尺 | X450 | (75-100)  mm | ±5μm | 量块  5等 | 如东县综合检验检测中心 | 2020.3.5 | √ |
| 生产车间 | 游标  卡尺 | T14070034 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 如东县综合检验检测中心 | 2020.3.5 | √ |
| 质检科 | 声级计 | 04071962 | DT805 | ±0.1dB | 声校准器  1级 | 如东县综合检验检测中心 | 2020.3.5 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 089947 | Y-100  0-100MPa | 1.6级 | 标准压力表  0.25级 | 如东县综合检验检测中心 | 2020.3.5 | √ |
| 质检科 | 环规 | / | M88\*2 | 6g | 环塞规检定标准装置0.02μm | 如东县综合检验检测中心 | 2020.3.5 | √ |
| 质检科 | 红外  测温仪 | / | DT320 | ±2℃ | 黑体辐射源  0.5级 | 如东县综合检验检测中心 | 2020.3.5 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  企业未建立计量标准，测量设备全部送至如东县综合检验检测中心检定、校准，检查9台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020 年04 月14 日~ 04 月15 日  审核员签字：  部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**