附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 卡箍头内径尺寸测量 | 测量过程规范编号 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 内径尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：(50-75)mm内径千分尺 测量方法：先将内径千分尺测量面接触内径，测量时应注意将内径千分尺与内径垂直，轻轻地将内径千分尺测量面接触表面，读取内径千分尺示值即为内径尺寸。使用内径千分尺测量时，应多部位测量内径尺寸的方法确认内径尺寸。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：测量设备操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录:(用标准量块75.00mm) 用重复测量法对标准棒测量过程进行有效性确认： 2020年11月22日用(50-75)mm内径千分尺进行复现性检测，对75.00mm的标准环规进行检测，取三次测量的平均值为26.001mm 2020年12月28日用(50-75)mm内径千分尺进行复现性检测，对同一75.00mm的标准环规进行检测，取三次测量的平均值为74.998mm。 内径千分尺的扩展不确定度U为0.022mm E= =0.15 当E≤1时, 测量过程有效。 确认人员： 日期：2020.12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |