编号：0066-2020

审核员现场审核记录

企业名称：西安国仪测控股份有限公司

审核员：  于养奇                                   审核日期：2020年04月28-29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司通过制订《测量体系管理手册》和《程序文件》制造中心和研究所两个部门职责明确。 顾客计量要求的识别和导出、测量设备、计量确认要求导出和验证、测量过程的控制、测量不确定度评定和溯源，测量管理体系的分析和改进等过程控制，满足顾客的计量要求，执行公司的纠正和预防措施控制程序，避免测量管体不符合计量要求而带来的风险和后果，持续提升测量管理体系的有效性。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业以顾客提供的图纸为生产加工的依据。 公司提供了以顾客为关注焦点规定：适用范围、以顾客为关注焦点的过程、过程控制要求。 这两个部门对顾客提出的测量要求进行了识别，并对相关测量过程进行了计量要求导出。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 3 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。，制造中心和研究按公司《计量人员培训计划》：参加了GB/T 19022-2003、测量管理手册培训、测量过程不确定分析、测量方案的编制等。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制的《测量软件管理程序》规定格式。制造中心和研究所对测量软件建立了台账，这两个部门共有测量软件22个，并对相关软件进行了确认。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 6 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，制造中心和研究所按文件要求能提供出相关记录，并符合要求。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 7 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。检查了制造中心和研究所的 外径千分尺2把（编号090134086和090834893）、 活塞式压力计2台（编号411和116）、电子天平1台（编号343015110031），均有计量确认标识。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理，查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，品质部负责测量设备全过程管理，抽查了制造中心和研究所7台计量器具。符合测量设备的维护管理要求和测量设备的溯源和受控要求。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 9 | 是使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.2环境 | 测量设备使用环境条满足要求 | 制造中心 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查制造中心和研究所《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等基本符合要求。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。制造中心和研究所暂无此现象。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 13 | 企业是否建立程序文件对测量过程进行策划、设计、确认、实施和控制。对关键测量过程是否建立控制规范？ | 7.2.1 测量过程总则 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程的策划、设计、确认、实施和控制做出了规定，符合标准的要求。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 14 | 企业是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2.2 测量过程设计 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，制造中心和研究所识别了5个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。查高度控制测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，编制了《测量过程控制规范》。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 15 | 测量过程是否在设计的受控条件下实现 | 7.2.3 测量过程实现 | 查高度控制测量过程《压力变送器测量过程控制规范》计量要求导出和验证记录、测量过程有效性记录、测量过程监视记录等满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 16 | 企业测量过程记录是否能证明每每个测量过程符合要求？计量信息量？记录形成、修改人员是否授权？记录的标识、储存、保护、检索和处置是否满足文件要求？ | 7.2.4 测量过程记录 | 查压力变送器测量过程控制记录，监视记录。信息齐全，记录人经授权，保存期限为长期，记录满足要求。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 17 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了压力变送器测量测量不确定度，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 18 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司未建最高计量标准，制造中心和研究所的测量设备都有有效期的溯源证书。检查了2台活塞式压力计（编号116和411）都在有效期内。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 19 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 20 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年03月10日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，制造中心研究所两个部门共开出了2个不符合项，在3月14号已经完成整改。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 21 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 22 | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 根据现场抽查1个关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。 根据2019年《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 24 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。企业发现 不合格的测量设备均进入报废程序。 | 制造中心 研究所 | 否 |
| 25 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 制造中心 研究所 | 否 |