编     号：0071-2020

现场审核记录

企业名称：_南京天溯自动化控制系统有限公司_

审核员：   汪宁艺                                　审核日期：2020年04月28日-29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 4.0总要求、5.1计量职能 | 公司编制了TS-QESM-2019《质量、环境、职业健康安全、测量体系管理手册》和《管理体系程序文件》，明确了相关部门的职能，基本覆盖标准的全部要素。问询生态发展事业部（供应链部）郑加安、研发中心经理夏国平主要岗位职责，均知道自己的职责和本部门的主要职责。 | 生态发展事业部 研发中心 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2信息资源 | 查《受控文件目录清单》企业产品执行标准有：GB/T 17215.211-2006、GB/T7261-2008文件等均已受控，符合要求。 公司编制了TS-QP-4-02《记录控制程序》，规定了记录的格式，信息，标识，以及填写要求等。规定了记录的贮存和保护要求。 抽查：1）“IQC来料检验记录表（原材料）”，单号：43490，料号：A010122023型号：贴片陶瓷电阻，检验员：朱鑫，日期：2020.04.26。2）“仪表成品检验记录单”，生产工单：5944，检验员：郑加安，检验日期：2020.01.02。 记录、报告信息量完整，使用计量单位正确，报告、记录按《记录控制程序》规定对记录实施管理，保存期限为三年。 | 生态发展事业部 | 否 |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 公司编制的管理手册和管理体系程序文件，已覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。抽查研发中心程序文件编号：TS-QP-7-03《硬件产品开发端到端控制程序》、 编号：TS-QP-7-03《IPD流程文件》现行有效受控。 | 研发中心 |  |
| 4 | 是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？对不合格测量设备进行维修、调整时是否评审确认间隔？ 测量设备是否进行了计量确认？是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 7.1.计量确认 | 公司编制了TS-QP-7-11《监视和测量设备控制程序》。按照A\B\C分类对测量设备进行管理，确定不同的确认间隔。企业暂无需要调整间隔的测量设备。对测量设备的调整修理控制做出了规定，符合标准的要求。 抽查：生态发展事业部元器件检验用LCR数字电桥，编号（150440617），2019年8月30日校准，未粘贴计量确认合格标识，不符合6.2.4标识。 | 生态发展事业部 | 不符合 01 |
| 5 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足？ | 6.3物资资源 | 公司编制了《测量设备台账》，共有58台件测量设备，实行A、B、C分类管理。每年度生态发展事业部（供应链部）负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。 测量设备处于有效的检定/校准状态，台账信息和证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》 公司建立《监视和测量设备控制程序》规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，符合GB/T 19022-2003 6.3物质资源管理条款。 | 生态发展事业部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司分别对自产品材料供应商、外协供应商、服务合作类供应商进行了进行了登记并对品质、交付、时间、费用进行了评分。按照最终得分进行了ABCD的评级。 查：《外部服务方评价记录》中对测量设备检定/校准单位：南京市计量监督检测院和江苏省计量测试研究院等单位的资质和服务质量进行了评价，符合GB/T19022-2003 6.4外部供方条款。 | 财务部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？ 测量过程是否分类管理？测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 公司编制了TS-QP-7-11《测量过程控制程序》，根据顾客、组织和法律法规的要求识别了15个测量过程，查《测量过程及控制一览表》，其中测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息齐全。测量过程分高度、重要和一般测量过程进行管理。其中：“NTS-240GS系列产品耐压试验测量过程”为高度控制过程，进行了不确定度评定，方法正确，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。见“测量过程检查表”及附件。 | 生态发展事业部 研发中心 | 否 |
| 8 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核 | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2019年11月20日至21日，组织了公司管理体系内审，内审分2组，对公司包括管理层和8个部门，进行了全要素的审核。内审每年进行1次，目前是四体系集中评审。 | 生态发展事业部 研发中心 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 在测量过程中重要控制过程的监视核查方面，使用了统计技术。对列入体系管理的重要控制测量过程和测量设备，按照《测量过程控制规范》规定的频次 进行监视。见“NTS-240GS系列产品耐压试验测量过程”监视控制图。 | 生态发展事业部 | 否 |
| 10 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查：《监视和测量设备控制程序》，对发现的不合格采取的措施做出了规定。经验证确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 公司2019年11月20日~21日开展内审，内审检查发现1个不符合项, 已进行了整改，符合GB/T 19022-2003 8.3不合格控制条款。 | 生态发展事业部 研发中心 | 否 |
| 11 | 法定计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制管理 | 公司共58台测量设备列入了计量管理工作，制定了《2020年计量设备校验计划》。强检计量器具3台。查：强检计量器具“耐压测试仪检定报告”出厂编号：1108101－080 检定证书编号：电 字第00910221 号 检定日期，2019.09.18，由南京市计量监督检测院出具检定证书，符合强检管理要求。 | 生态发展事业部 | 否 |