|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 合肥元丰汽车制动系统有限公司 | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部 | 三坐标测量仪 | 44150621CC | Croma8106 | ±(2.8+L/300)μm | 量块3等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.6.13 | √ |
| 质量部 | 全自动弹簧拉压试验机 | 150703 | TLS-5A | 1级 | 标准测力仪0.3级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.6.13 | √ |
| 质量部 | 洛氏硬度计 | 0673 | HR-150A | ±1.5HRC | 标准硬度块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.6.13 | √ |
| 质量部 | 扭力扳手测试仪 | HB-1115-459 | HB2-400N/40N | ±1.00% | 扭力仪标准装置U=0.03mm,k=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.6.13 | √ |
| 质量部 | 万能试验机 | GH1508058 | WAW-100B | ±1% | 标准测力环0.3级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.6.13 | √ |
| 质量部 | 粗糙度仪 | 411261411 | SJ210 | ±7% | 平面平晶1级标准多刻线样板±3nm | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.6.13 | √ |
| 质量部 | 千分表 | 6048404 | 0-1mm | ±0.001mm | 光栅式指示表检定仪≤5μm | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.6.13 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 2019121158 | 0-60MPa | 2.5级 | 精密压力表0.25级 | 合肥市计量测试研究院 | 2020.1.2 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：企业未建计量标准，测量设备均能溯源到有资质的校准机构校准，经查8份测量设备校准证书，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年04月29日 上午至2020年04月30日 下午 (共2.0天)众_副本审核员签字： 部门代表签字： |