
编 号：0034-2016-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 制动盘垂直度检测 | | | | 企业部门 | | 质量部 | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 相对于A基准  （Φ87 +0.054/0） | | 导出计量要求 | | 最大允许误差 | | 0.01mm |
| 公差T | | ⊥0.03mm | | 允许不确定度 | | 0.003mm |
| 其他要求 | |  | | 其他要求 | |  |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | | 其他  特性 | 是 |
| 1. 三坐标测量仪 | | | X1000Y800  Z600mm | | U=(0.7+1L/1000)μm  k=2 | | ±(2.8+L/300)μm | |  |
| 2. | | |  |
| 3. | | |  |
| 测量过程控制规范编号 | | | HYF-GL-ZL-012 | | | | | | | 是 |
| 测量方法编号 | | | 三坐标测量仪操作规程 | | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | 温度（20±2）℃，相对湿度（40-60）％RH | | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 朱阳阳 | | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 有 | | | | | | | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：  1. 测量过程控制规范编制满足要求；  2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期：2020 年4 月30 日 审核员： 企业部门代表：