编    号：0117-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程 名称 |  | 质量分数测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (97.0-99.5)%，±0.5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB 24757-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(50-100)% - 测量过程最大允许误差：△允=△T×（1/3～1/10）=±0.17%。（取1/3） 3、测量过程不确定度推导：U=T/2Mcp=1%/2×2=0.25% (Mcp取2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号 规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 液相色谱仪 |  | Agilent 1100 | 量程：(0-100)% 最大示值误差： ±0.004% |  | 918017420-001 |  | 2018.9.2 |
| 计量验证记录 1)测量设备显示的测量范围(0.0-100)%,不低于测量过程的实际测量范围(97.0-99.5)%，满足要求。 2)测量设备的分辨率为0.001%,小于测量过程控制允许公差的1/10即0.5%*2/10=0.1%),满足要求。 3)通过溯源获知液相色谱仪的最大示值误差±0.004%，被测参数允许误差±0.5%，采用能力指数法： （要求为2以上），满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：汤秀娣 验证日期 2019 年 6月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2019 年8 月23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |