[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0117-2019
现场审核记录（一）
企业名称：_江苏瑞邦农化股份有限公司_     
审核员：吴素平                  审核日期： 2019年08月22日 上午至2019年08月23日 下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准
条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	企业总经理景伟平授权企业（副部、品管部部长）周俊为管理者代表。
    通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门设备部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

   企业主要测量要求是原材进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。 

企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。
	管理者
代表
设备部
 
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	企业的名称自2019年5月28日起由“江苏瑞邦农药厂有限公司”变更为“江苏瑞邦农化股份有限公司”，计量职能机构是设备部。已在企业体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的19项职能。
企业把原材进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。
	管理者
代表
设备部

	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品设备部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	设备部已组织识别企业原材进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
查企业《测量过程及控制一览表》，未将产品的定量包装测量过程识别出来，不符合审核准则

条款号GB/T19022-2003标准 5.2条款 以顾
客为关注焦点的要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。
	管理者
代表 

设备部
	 次要
不符合项01

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3
质量
目标
	查RBNH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，由设备部统计考核至七月份，均达标。
	设备部
人力
资源部

	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2019年7月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业景伟平总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代周俊汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，管评输出了一项需整改的措施，并编制了RBNH /MR-03-04(A)《输出事项改善报告》，有责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。
	管理层设备部

	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？
培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业制定了测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。人力资源部制定了各类人员能力要求，测量体系相关人员35人，计量人员18人。抽查了企业制定的RBNH/MR-04-01(A)《2019年公司培训计划表》及RBNH/MR-04-02(A)《培训记录表》，培训内容共7项，按时间要求进行培训，抽查了2019.2.11的测量体系文件的培训记录，有培训签到表、培训内容、培训对象、培训时间、培训老师、考核方式、培训总结，对培训效果进行评价，满足目标要求。测量体系内审员四名，抽查两名：汤秀娣，证书号量测内字19064号，有效期至2022.6.7；邓锡兰，证书号，量测内字19063号，有效期至2022.6.7；计量管理员两名冒雨露、唐宏，证书号：【苏】计管证FJG字第19204号、19204号，有效期至2022.6.26；抽查化工产品（农药）检验员两名：蔡勤兰，许波红，参加南通市产品质量监督检验所实践操作培训，考试合格， 颁发了南通市化工检验员实践操作培训合格证书，证书号：17033、17031，培训日期2017年4月20日，有效期三年，满足要求。
	设备部
人力
资源部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量体系RBNH/MM-2019《测量管理手册》和RBNH /MP-（01～21）-2019《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准：GB 24757-2009《苄嘧磺隆原药 》、GB28139-2011《70%吡虫啉水分散粒剂》 、 HG/T 4942-2016《双草醚悬浮剂》、 HG/T 5238-2017《噻苯隆可湿性粉剂》、HG/T 4467-2012《辛酰溴苯腈乳油》、GB 22168-2008《吡嘧磺隆》、JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》、PD/RB-2019品管部作业指导书之《污水检测操作规程》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。
	人力
资源部设备部

	否



	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.3.1测量设备

6.2.4标识
	企业编制的RBNH /MP-09-2019《测量设备管理控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，设备部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有1037台件（A、B、C类）测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。检查了企业测量设备的流转管理情况，企业将价格在2000元以上的测量设备划分为固定资产，通过ERP系统，按固定资产的管理要求进行操作；价格在2000元以下的测量设备属低值易耗品，由使用部门申请，经设备部审核、主管领导批准后，由采购部采购 ，采购后，入库验证、并由设备部送检合格后，登记录入帐并投入使用。今年未出现不合格测量设备。
抽查编号FP-QL-012，Y-50,（0-1）MPa压力表，检定日期2019年3月25日,周期为6个月，有效期至2019年9月24日；编号0821068，规格型号BS-600+电子天平，检定日期2019年9月25日,周期为一年，有效期至2020年9月24日；编号6862,规格型号AEC2232b，可燃气体报警探头,检定日期2019年3月28日,周期为一年，有效期至2020年3月27日；编号18076480，XC-SBWZ2-2480/240M，0.5级温度变送器,检定日期2019年9月26日,周期为一年，有效期至2020年9月25日；编号FM-FX-07,Agilent 1260 Series液相色谱仪, 检定日期2018年9月25日,周期为一年，有效期至2019年9月24日，测量设备的管理符合标准要求。生产车间、检测室的测量设备都张贴了计量合格证标识，标识齐全，完好。测量台账信息和证书一致，满足要求。
	设备部

	否

	9
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	    企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	设备部

	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制的RBNH /MP-12-2019《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 
	设备部

	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制的RBNH /MP-12-2019《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。
	设备部
	否

	12
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编制的RBNH /MP-13-2019《测量过程管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别62个测量过程，其中关键的测量过程23个、重要的测量过程8个 ，企业将进货检验（原药苄嘧磺隆质量分数测量、称重测量、PH值测量、卡尔费休体积测量）、成品检验（原药吡嘧磺隆质量分数测量、称重测量、PH值测量、卡尔费休体积测量、中控半成品检验（质量分数测量、悬浮率、称重测量、粒径测量、粘度测量）、污水检测（COD、氨氮、总磷检测）、生产过程质量控制（温度、压力、液位、接地/绝缘电阻、蒸汽流量）等测量过程被列为关键、重要测量过程。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

抽查重要测量过程：原药苄嘧磺隆质量分数测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。
	设备部
研发部
	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制的RBNH /MP-14-2019《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了原药苄嘧磺隆质量分数测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	设备部研发部
	否

	14
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为如东县计量检定测试所和南通计量检定测试所，量值溯源符合要求。
	设备部
	否

	15
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表
设备部
	否

	16
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业设备部采取《内部顾客满意度信息统计表》的方式对内部顾客进行满意度调查，内部满意度目标为≥90%，实际为95%,企业的外部顾客满意度调查是由销售部负责。内部顾客的计量要求均能满足顾客要求。
	设备部

	否

	17
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2019年6月28日-29日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，4 个观察项，并在规定的时间里完成了整改。
	管理者
代表
设备部
	否

	18
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的RBNH /MP-12-2019《计量确认管理控制程序》和RBNH /MP-13-2019《测量过程管理程序》中规定了对计量确认过程和测量过程监视控制要求，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	设备部
	否

	19
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在RBNH /MP-18-2019《不合格管理控制程序》里做了明确规定，目前未出现不合格测量过程，不合格测量设备的管理，满足要求。 
	设备部
	否

	20
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编制的SHFZ/MP-19-2019《持续改进控制程序》中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	设备部
	否

	21
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业共560台件强检计量器具,用于贸易结算的台秤、蒸汽流量计及安全防护的压力表、可燃气体报警仪等，实行了强检。在有效期内使用，满足要求；企业的产品是定量包装产品。企业执行的标准是JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》及QC/RP.TS-DB-5《定量包装过程控制规范》，满足要求。
	设备部
人力
资源部
	否


 1 / 1

