编     号：0117-2019

现场审核记录（二）

企业名称：江苏瑞邦农化股份有限公司

审核员：    李政阳                        审核日期：2019年8月22日~8月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否 列入 不符 合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问研发部、生产部（生产车间）、采购部、销售部、安环部相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 品管部 研发部 生产部 （生产车间） 采购部 销售部 安环部 |  | 否 |  |
| 2 | 组织如何规定纳入测量管理体系的测量过程和测量设备是否考虑不符合计量要求而带来的风险。 | 5.2 以顾客为关注焦点 | 查《测量过程及控制一览表》，企业对涉及到国际标准或国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求一一进行了识别，共有62个测量要求，其中23个关键测量过程、8重要的测量过程，查：《测量设备台账》测量设备共计1037台件、设备按A、B、C类进行管理，企业充分理解，如果测量设备测量过程不符合计量要求会对企业造成非常大的风险。 |  | 品管部 研发部 生产部 （生产车间） 销售部 安环部 |  | 否 |  |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查：编号RBNH/MM-2019《测量管理体系管理手册》企业制定了企业计量工作方针及7项计量工作目标，目标可测量,未分解至各部门，由由设备部统计考核至七月份，均达标。 |  | 品管部 研发部 生产部 （生产车间） 采购部 销售部 安环部 |  | 否 |  |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：文件编号PB/RB-2019《品管部作业指导书》中的《电子天平操作规程》、《SP-6890气相色谱仪操作规程》文件齐全，计量单位使用正确，并现行有效且已受控。 |  | 品管部 研发部 生产部 （生产车间） 安环部 |  | 否 |  |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了RBNH/MP-06-2019《计量软件管理程序》，有关对测量软件的管理要求做了规定。查企业《测量软件管理台帐》及《测量软件测试记录》共有14件测量软件，均已按照标准要求进行了识别和确认。抽查品管部测量软件6#液相色谱安捷伦化学工作站，测量软件经确认，测试人：王程，确认日期2019.8.2,满足要求。 |  | 品管部 研发部 生产部 （生产车间） 安环部 |  | 否 |  |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查：企业编制了RBNH/MP-07-2019《测量记录控制程序》。 查：编号为《分装入库成品检验报告单》检验员：唐宏，日期2019.8.1测试结果合格。查《包装出厂成品抽查检验记录》检验人：唐康桂，检验日期2019.8.1，检验结论合格。 |  | 品管部 生产部 （生产车间） 安环部 |  | 否 |  |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查：测量设备台账已对测量设备进行ABC分类管理。查看了《测量设备台帐》共1037台、《强检计量器具台帐》560台，均处于有效的检定校准状态，并有明确的计量确认标识。 查：检测室安装了空调，配备了FM-FX-19（0-50）℃温湿度表，温度显示分度值为1℃,并经检定合格。 抽查编号FM-FX-46，DNP-90821A电热恒温培养箱，检定日期，2019.3.25，有效期至2020.3.24， 编号FM-FX-15，5B-1型COD速测仪，检定日期，2018.9.25，有效期至2019.9.24，检定证书与台帐信息一致，满足要求。 详见量值溯源抽查表。 |  | 品管部 生产部 （生产车间） 安环部 |  | 否 |  |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 查：企业有关外部供方管理的内容在手册中做了规定。 供采购部及设备部负责建立测量设备合格供方名录，对提供服务具备相应资质的如东县计量检定测试所、南通市计量检定测试所进行了评价。 |  | 设备部 采购部 |  | 否 |  |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业建立了《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《计量确认过程验证记录表》。 重要测量过程导出计量要求并进行了验证。查：原药苄嘧磺隆质量分数测量过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 |  | 品管部 研发部 生产部 （生产车间） 安环部 |  | 否 |  |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别62个测量过程，其中重要的测量过程8关键测量过程23个覆盖了产品的生产过程，企业对“原药苄嘧磺隆质量分数测量过程”，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制监视记录表》及附件。 |  | 品管部 研发部 生产部 （生产车间） 采购部 销售部 安环部 |  | 否 |
| 11 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 |  | 查：企业编制《测量满意度调查表》对内、外部顾客进行满意度调查，该表显示，截止2019年7月26日 共采集4份外部客户和5份内部客户的满意度信息，目标满意度为90%，实际满意度为95%。。 |  | 销售部 |  | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了RBNH//MP-18-2018《不合格控制管理程序》，文件规定对出现的不合格测量过程及测设备管理控制，应对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，符合要求。 查：目前没有发现不合格测量过程以及测量设备。 |  | 品管部 研发部 生产部 （生产车间） 采购部 销售部 安环部 |  | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制了RBNH//MP-19-2018《持续改进程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 |  | 品管部 研发部 生产部 （生产车间） 安环部 |  | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为电、水、蒸汽；年耗标煤3430吨，不是重点耗能企业。 |  | 设备部 |  | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求及准确度等级要求 |  | 企业一级能源计量器具3台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 |  | 设备部 |  | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具 |  | 查：单位能源计量器具，水、电、蒸汽计量器具均由当地能源部门检定，精确度等级满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 |  | 设备部 |  | 否 |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 |  | 查：单位能源计量器具，水、电、蒸汽计量器具由当地相关能源部门统一管理，定期检定，符合条款要求。 |  | 设备部 |  | 否 |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 |  | 查能源数据报表，能源报表数据可追溯到现场记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 |  | 设备部 |  | 否 |