|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通晓星变压器有限公司AA | 审核员 | 吴素平 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 品质部 | 变比测试仪 | EH02-008 | BBC6638 | 0.2级 | 感应分压器0.001级  | 上海电动工具研究所有限公司计量测试中心 | 2019.11.14 | √ |
| 品质部 | CT分析仪 | NG834M | CTAnalyzer | 变比0.2级 | 精密电流互感器0.005S级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2019.11.18 | √ |
| 品质部 | 数字压力计 | 1709201 | ZX-20 | 0.4%FS | 数字压力计0.01级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2019.10.15 | √ |
| 品质部 | 全自动张力测定仪 | 270 | ZHZ501 | ±0.5% | 数显卡尺±0.02mmE2级砝码 | 广州力赛计量检测有限公司 | 2019.10.16 | √ |
| 品质部 | 运动粘度测试仪 | 00307 | ZHN1502 | ≤0.2℃ | 精密数字温度计U=0.4℃ k=2 | 广州力赛计量检测有限公司 | 2019.10.16 | √ |
| 品质部 | 标准电流互感器 |  HLS-48A | EH27-53 | 0.02S | 互感器校验仪标准电流互感器0..2级 | 上海电动工具研究所有限公司计量测试中心 | 2019.8.20 | √ |
| 品质部 | 工频耐压试验系统 | 201506058 | TAW1200-400 | 3级 | 交流分压器0.5级 | 上海电动工具研究所有限公司计量测试中心 | 2019.9.27 | √ |
| 制作部 | 数字高压兆欧表 | 501375 | DM50b | 5级 | 兆欧表检定装置R:0.2级，V:1级 | 南通市计量检定测试所 | 2019.5.21 | √ |
| 审核综合意見：查该公司《测量设备台帐》，在用的测量设备均送至上级法定检定机构及有资质的校准机构检定、校准，抽查8份检定证告，填写规范，无遗漏，授权人签章有效，量值溯源符合要求。 |
| 审核日期： 2020年05月08日 上午至2020年05月08日 下午 (共1.0天)审核员签字： 部门代表签字： |