编    号：0026-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 南通晓星变压器有限公司AA

审核员：     吴素平                            审核日期： 2020年05月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查找企业在产质量管理部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 品质部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 品质部 制作部 |  |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 公司的计量工作五项质量目标 ，品质部每季度按规定的要求对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析， 2019 年度全公司的质量目标，完成情况较好。 | 品质部 制作部 |  |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查质量检验记录：产品编号10136033-01，《工程检查表》，按照产品的工序加工要求分类，将质量记录装订成册，记录信息齐全、完整，规范，满足要求； 抽查产品出厂技术文件10132436-2（浙江嘉兴供电公司--前进变），内容：一、变压器产品合格证，二、变压器试验报告，三、抗短路能力报告，四变压器附件合格证、使用说明书，五、变压器安装使用说明书，六变压器相关图纸。有检验项目、检验要求、检验依据、检验结论、检验日期,齐全、完整，满足要求，保存期永久。 | 品质部 制作部 |  |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查：品质部、制作部（生产车间）的编号201506058 型号TAW1200-400工频耐压试验系统，校准日期2019.9.27,有效期至2021.9.26; 出厂编号270，型号ZHZ501的全自动张力测定仪，校准日期2019.10.16,有效期至2020.10.15；编号HLS-48A,型号EH27-53标准电流互感器，校准日期2019.8.20,有效期至2021.8.19; 编号000411,型号HL28-35W,精密电流互感器, 校准日期2019.3.21，有效期至2021.3.20；现场在用的测量设备均有计量确认合格标识，符合要求。 抽查测量设备的周期检定、校准工作，企业严格按照内部流程进行，符合要求。 一年来，未有新增的关键、重要测量设备。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质部 制作部 生产 车间 |  |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键、重要测量设备，编号1408071，型号AOB-20的智能数字压力表，经上海电动工具研究所有限公司计量测试中心校准；编号S0703-17,型号CDY4800/480冲击电压测量系统，经上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心校准；编号100616型号QJ35A,变比测试仪，经上海电动工具研究所有限公司计量测试中心校准，均进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。 抽查了变压器的变比（电压比）测试过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，详见《计量要求导出与计量验证记录表》 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品质部 |  |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业2020年3月5日通过了CNAS认证，注册号CNAS L13170,有效期至2026年3月4日。实验室的20个重要测量过程都进行了不确定度评估， 抽查了变压器的变比（电压比）测试测量不确定度评估报告，测量不确定度评定方法正确、符合要求。 | 品质部 |  |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了企业2020年测量设备的《测量设备抽查计划表》及《测量设备抽查记录表》， 抽查计划数及抽查内容，满足规定要求。 | 品质部 |  |
| 8 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2019年12月4日-5日组织了公司测量体系内审工作，对公司7个部门、车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现1个不符合项，于规定日期整改完成；企业于2019年12 月10 日进行了管理评审，会议由公司的管理者代表黄成稳主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 品质部 |  |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 (8.3.2除外) | 上年的监审中未发现不符合项。 抽查了数字式互感器校验仪的校准证书，校准日期2019年8月30日，校准结果：电流回路中，正交分量误差超6%，同向分量误差超6%，建议返厂调整，企业采取了纠正措施：将该仪器送厂调整，使用另一台同规格仪器（CT分析仪），校准日期：2019年11月18日，有效期至2020年11月17日，满足要求。 | 品质部 |  |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 按照国家新的强制检定的计量器具管理目录，企业无强检计量器。 抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 品质部 制作部 生产 车间 |  |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，产品质量保证以及用于产品投标加分使用。 | 品质部 |  |
| 12 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 品质部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水和蒸汽；2019年度合计约耗能4352吨标煤，不是重点耗能企业。 | 制作部 |  |