编号：0075-2020

审核员现场审核记录

企业名称：济南新助友联精工机械装备有限公司

审核员：  于养奇                                    审核日期：2020年05月06日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表梁国镇为技术中心主任。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技术中心进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、加工过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是技术中心。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的17项职能。 企业把原材料进厂检验、加工过程质量控制和成品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产保证部已组织识别企业原材料进厂检验、加工过程、成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由技术中心统计考核，均能达标。 | 综合事务部部、生产保证部 |  |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 查该企业没有生产过程测量软件。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
|  | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 文件明确了技术中心各自的职能。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 6 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》，有记录的标识，留存记录。生产部在车间的各种记录标识明确。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 7 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》，查企业文件、计量器具均按标识程序管理，查生产车间使用的游标卡尺均有确认标识。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、加工过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，技术中心负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有28台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立程序文件对测量过程进行策划、设计、确认、实施和控制。对关键测量过程是否建立控制规范？ | 7.2．1 测量过程总则 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程的策划、设计、确认、实施和控制做出了规定，符合标准的要求。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 13 | 企业是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2.2 测量过程设计 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了14个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。查高度控制测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，编制了《测量过程控制规范》。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 14 | 测量过程是否在设计的受控条件下实现 | 7.2.3 测量过程实现 | 查高度控制测量过程《拉杆外径检测》计量要求导出和验证记录、测量过程有效性记录、测量过程监视记录等满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 15 | 企业测量过程记录是否能证明每每个测量过程符合要求？计量信息量？记录形成、修改人员是否授权？记录的标识、储存、保护、检索和处置是否满足文件要求？ | 7.2.4 测量过程记录 | 查企业加工过程测量记录，成品检验记录记录信息齐全，记录人经授权，保存期限为长期，记录满足要求。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《拉杆外径检测》测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 17 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为深圳华科计量检测技术有限公司量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 18 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年03月25-26日组织了公司测量管理体系内部审核对公司所有部门、进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 22 | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合格测量过程 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。现场未发现不合格测量过程和设备。 根据现场抽查1个关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。 根据2019年《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 23 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。企业发现 不合格的测量设备均进入报废程序。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |
| 24 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 综合事务部部、生产保证部 | 否 |