[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0049-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__西安高湾信息技术有限公司__     
审核员：李学弘                                   审核日期： 2020年05月05日

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。已分解到各部门和生产车间共有5项指标可测量，每半年由行政部，统计考核，提供查2019.12.29的考核结果均已达标。
	综合部

生产部

技术部

供销部


	

	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识

	查，编号49884 外径千分尺，校准日期2020.04.24；编号 81187223 抗震压力表，校准日期：2020.04.24；编号 068 数显全洛氏硬度计 校准日期：2020.04.24均有确认标识。
查技术部，编号为995346003数字万用表，经2020年4月24 校准，未贴确认标识，不符合GB/T 19022-2003条款6.2.4的要求。
	综合部

技术部

供销部

生产部
	不符合01

	
	
	6.3.1测量设备

	查《监视和测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，技术部负责测量设备全过程管理，共12台计量器。技术部负责测量设备全过程管理。

企业测量设备管理符合标准要求。
	综合部

技术部

供销部

生产部
	

	
	
	6.3.2环境

	公司已制定《测量环境管理程序》。并有监视和记录，同时用于测量过程。检查生产部焊接质量，外购件，探头压力试验，磁定位线圈检验等十项纪录均有应用。
	
	

	
	
	7.3.2溯源性
	该公司未建最高计量标准，
公司测量设备均由中国航发南方工业有限公司计量实验室进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》
	综合部

技术部

供销部

生产部
	

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	提供《计量确认记录》，编号：K15A168054数显卡尺，确认时间：2020.4.28；编号：44151外径千分尺，确认时间：2020.4.28；编号为81187223的抗震压力表，经2020年4月24日校准，2020.4.28进行了验证和确认。
	综合部

技术部

供销部

生产部
	

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	提供《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理，无新增关键测量过程；
《测量过程及控制一览表：ZSCT-14中心杆》表面硬度测量、尺寸检查等过程识别出17个测量过程，其中ZSCT-14中心杆表面硬度测量为高控过程。
查：ZSCT-14中心杆表面硬度测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。
	综合部

技术部

供销部

生产部
	

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	查ZSCT-14中心杆表面硬度测量过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。 具体见《测量不确定度评定记录》原始记录。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。
	综合部

技术部

供销部

生产部
	

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，见《ZSCT-14中心杆表面硬度测量监视记录》。
	综合部

技术部

供销部

生产部
	

	7
	企业内审和管理评审情况？
	5.4管理评审

8.2.3测量管理体系审核
	公司于2020年4月5日进行了测量管理体系管理评审由最高管理者总经理焦琼琼主持各个部门汇报了体系运行一年的情况，各部门作了体系运行的总结报告并对下一年度测量管理体系的运行做出了安排。

于2020.3.27-28，组织了公司测量管理体系内部审核，总经理焦琼琼为审核组长，分两组对公司行政部、质管部、技术部、生产部和生产车间、销售部和供应部进行了审核，共发现了1个不符合项，已完成了整改。
	综合部

生产部

技术部

供销部


	

	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	2019年审核时的不符合“编号为81187223的抗震压力表取得了检定证书，未按规定实施验证并给予计量确认结论。”已经纠正。
	综合部

生产部

技术部

	

	9
	强制检定
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。企业无强检测量设备。
	综合部

生产部

技术部
	

	10
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电；2019年用电折0.9吨吨标准煤，不是重点耗能企业。
	综合部
	


 1 / 2

