[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0083-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：__江西兴达校具有限公司__     
审核员：__郭小红____     审核日期： 2020年05月06日 上午至2020年05月06日 下午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司制定了3项质量目标，由办公室下发至二级单位各部门。各部门进行分解，每年的6月、12月进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。
制定了3项质量目标：1)在用的测量设备受检率达100%；

2）测量设备送检/校取回后的2个工作日内完成计量确认；

3）现场使用的测量设备100%张贴有有效期内的合格标识。

2019年公司的质量目标3项均达到目标值。
	管理者代表、办公室、    质检部、设计部、生产部（车间/仓库)、采购部、销售部
	否


	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	企业未建立最高计量标准，测量设备除均送至东华计量测试研究院、中国航发南方工业有限公司计量实验室等单位检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场抽查了5台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
查质检部出厂编号SJ-455581，型号/规格0-150mm的游标卡尺，台帐B类。现场实物游标卡尺出厂编号SJ-455581，校准日期2019年5月20，校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室，校准证书NHJL1905KS20-432。台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。
查质检部出厂编号W2868B，型号/规格0.02-1.00mm的塞尺.台帐B类。现场实物塞尺出厂编号W2868B，校准日期2020年4月30日，校准单位：东华计量测试研究院，校准证书编号：GFJGJL202320912098326。
查质检部出厂编号19-3016，型号/规格3m的钢卷尺.台帐B类。现场实物钢卷尺出厂编号19-3016，校准日期2020年4月30日，校准单位：东华计量测试研究院，校准证书编号：GFJGJL202320912098325。台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 
查质检部出厂编号浙制10810207，型号/规格0-25mm的外径千分尺.台帐B类。现场实物外径千分尺出厂编号浙制10810207，校准日期2019年5月20日，校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室，校准证书号NHJL1905KS20-431
台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 
查生产部出厂编号16010600428，型号/规格XMT101的数字温度指示调节仪.台帐B类。现场实物数字温度指示调节仪出厂编号16010600428，校准日期2019年5月20日，校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室，校准证书号NHJL1905KS20-433
台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。 
测量设备使用环境条件满足要求。
	质检部、生产部（车间/仓库)
	否



	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。设备确认（验证）记录：XD/（MMS）JL-09-01 测量设备计量确认过程记录：从计量要求、计量特性、最大允差、准确度等级进行验证，验证满足要求。确认间隔有效期12个月。
查：质检部出厂编号SJ-455581，型号/规格0-150mm的游标卡尺。校准日期2019年5月20，校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室，校准证书NHJL1905KS20-432有计量确认记录。有计量确认记录XD/（MMS）JL-09-01,QR(2019)03。确认间隔至2020年5月19日。
查质检部出厂编号浙制10810207，型号/规格0-25mm的外径千分尺，校准日期2019年5月20日，校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室，校准证书号NHJL1905KS20-431.有计量确认记录，XD/（MMS）JL-09-01,QR(2019)04. 确认间隔至2020年5月19日。
查生产部出厂编号16010600428，型号/规格XMT101的数字温度指示调节仪，校准日期2019年5月20日，校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室，校准证书号NHJL1905KS20-433。有计量确认记录，XD/（MMS）JL-09-01,QR(2019)05.确认间隔至2020年5月19日。
编号W2868B的塞尺，由东华计量测试研究院校准，校准日期2020年4月30日。建议企业及时开展计量确认工作。
抽查升降片厚度测量计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已校准；测量设备验证正确。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》。
	质检部、生产部（车间/仓库)
	否

建议项


	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程

	企业申请AA测量管理体系认证, 因此没有开展测量过程控制项目。
	
	否



	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	现场重点抽查了升降片厚度测量不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定》。
	质检部、生产部（车间/仓库)
	否



	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程按照计划频次进行持续监视，查编号16010600428数字温度指示调节仪2019年5月22日进行了计量确认过程监视，测量设备计量确认过程记录编号QR(2019)05。
	办公室
	否



	7
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	公司于2020年4月18日-19日组织了公司管理体系审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了2个不符合项，于4月25日完成整改。建议加强测量管理体系的培训，提升企业内审员对标准的理解能力。
企业于2020年4月28日开展了管理评审，会议由管理者代表白勇汇报了体系运行情况。测量管理体系审核报告作为管理评审输入材料之一。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告.公司的管理评审共提出1个改进项目，落实了整改部门和措施。。
	办公室
	否
建议项


	8
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。

该公司2019年度认证审核发现的1个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效
	办公室、    质检部
	否



	9
	强制检定
	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。
由于该企业生产性质，企业未建立 最高计量标准开展检定和校准，企业没有测量设备列入强制检定，也没有定量包装用设备，没有A类测量设备。企业仅有5台件测量设备，均采用外送校准，属于B类测量设备。详见测量设备溯源抽查表。
 企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。


	办公室、    质检部
	否



	10
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	该企业是小型企业，生产实钢木课桌椅、学生公寓床、学生铁床、餐桌椅、连排椅、实验台、办公家具。查：企业主要耗能为电和水，每月抄表来计算用电、用水量。2019年全年企业用电193447千瓦时、用水是企业自己开挖的井水，该企业不是重点耗能单位。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
	办公室
	否


 2 / 8

