编号：0045-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 浙江精华测控设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品质部 陪同人员:王小伟 |
| 不符合事实描述： 远程抽查公司的测量设备的检定、校准证书，其中一只出厂编号1403204,1.6级的（0-1.6）MPa压力表，检定日期2019年10月9日，有效期至2020年4月8日，已超过有效期，未溯源。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003标准7.3.2条款的要求。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.5.6 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已落实，验证有效。审核组代表签名:  日期:2020.5.6 |

可另附页